## Ultimos Mantenimientos
REPORTE ULTIMOS MANTENIMIENTOS ESTACIONES
ESTACION | ESTADO ESTACION | FECHA MANTENIMIENTO | TIPO DE MANTENIMIENTO | RED DE MONITOREO | COMISIONADOS | REGISTRO CARGADO POR | COMENTARIOS
ACH1 | ACTIVA | 2023-02-16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE REALIZA TEMPLADO DE CERCA, AJUSTE DE TORNILLERIA Y ORIENTACION DE ANTENA DE RADIO Y PANEL SOLAR, REVISION DE CONEXIONES ENTRE DISPOSITIVOS, ARREGLO CONECTIVIDAD DE RADIO-ENLACE.
ACH2 | RETIRADA | 2022-02-15 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | DIEGO PAEZ,OMAR MERCADO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PARA REUBICAR LOS EQUIPOS
ACH3 | RETIRADA | 2022-02-15 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | DIEGO PAEZ,OMAR MERCADO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PARA REUBICAR LOS EQUIPOS
ACH4 | RETIRADA | 2022-02-16 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | DIEGO PAEZ,OMAR MERCADO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PARA REUBICAR INSTRUMENTACION
ACH5 | RETIRADA | 2022-02-14 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | DIEGO PAEZ,OMAR MERCADO | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION PARA REUBICAR LA INSTRUMENTACION.
ACH6 | ACTIVA | 2023-02-19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE INSTALA SISMOMETRO GAICACODE T1012 Y DIGITALIZ._TU52, RESTABLE LA COMUNICACION CON ESTACION VIL, SE ENCONTRO PANEL DANADO Y OTRO SE INSTALO EN EL TECHO DE LA CASA.
ACH7 | RETIRADA | 2022-06-09 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | EL DIGITALIZADOR SE ENCUENTRA CON INFORMACIÓN COMPLETA DE 6 MESES DESDE DIC.05/2021, SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
AGCC | ACTIVA | 2022-06-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS DE LOS REGISTROS SISMICOS ALMCENADOS EN EL EQUIPO, SE CAMBIA MEMORIA COMPACT FLASH POR UNA DE 32GB, SE DESYERBA ALREDEDOR DE LA ESTACION.
AGZ | RETIRADA | 2015-11-20 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | DANILO LEON | Doris María González | SE REALIZO DESMONTE DE LA ESTACION RETIRANDO LOS EQUIPOS INSTALADOS.
APAC | ACTIVA | 2023-06-08 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIA MODEM_142649516 POR EL 052155996, SE PONCHA CABLE LMR400 EN EL EXTREMO DEL BUC, SE CAMBIA BANCO DE BATERIAS, SE LIMPIA Y PODA LA ESTACION, SE LIMPIAN PANELES SOLARES.
APTC | RETIRADA | 2016-12-02 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ,LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO.
APTC1 | RETIRADA | 2017-03-03 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ROBERT PRADA | Doris María González | SE RETIRA EQUIPOS DE ESTACION EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SE DESCARGAN DATOS EN SITIO.
ARAMC | ACTIVA | 2022-11-04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE CAMBIA MODEM-CELULAR, SE INICIA TRANSMISION DE DATOS ANTERIORES A LA VISITA, SE INSTALA ANTENA OMNIDIRECCIONAL, SE CAMBIA BATERIA, SE LAVA PANEL SOLAR, SE PODA ESTACION.
ARAUC | ACTIVA | 2023-02-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | MMTTO CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CAMBIO CABLE DE RED (ROIDOS), SE ASEA INTERIOR CASETA, SE LIMPIAN PANELES Y SE DESYERBA ALREDEDOR.
ARGC | ACTIVA | 2022-05-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | ROBERT PRADA | Doris María González | SE CAMBIÓ TERMINAL TIPO N DEL CABLE DE TRANSMISIÓN DEL LADO DEL BUC, SE CORTÓ LA MALEZA DEL INTERIOR DEL ENCERRAMIENTO DE LA ESTACIÓN.
ARMEC | ACTIVA | 2019-09-20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE REALIZA MMTTO CORRECTIVO A LA ESTACION CON LA ACTUALIZACION DEL FIMWARE QUE RESUELVE EL PROBLEMA DE WEEK NUMBER ROLL OVER, QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE.
BAR2 | ACTIVA | 2023-04-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE CAMBIAN LOS SGTES EQUIPOS: MODEM_161995409 POR EL 122583733, BUC_A0050B POR EL A00118D06, SENSOR REFTEK_193034 POR EL 193032( SE REALIZAN PRUEBAS). SE IMPERMEABILIZA TECHA DE CASETA, SE RETIRA PANEL DE ABEJAS DEL INTERIOR DEL BUNKER, SE DESYERBA Y LIMPIA LA ESTACION.
BBAC | ACTIVA | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE REALIZA CAMBIO DE RADIO-MODEM FREEWAVE, SE DESYERBA ALRREDOR DE LA ESTACION, SE LAVAN PANELES, SE CAMBIA ACETATO FEED Y SE GIRA 90°.
BET | ACTIVA | 2022-03-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ROBERT PRADA | Doris María González | CAMBIO DE SENSOR CORTO PERIODO SERCEL L2204 Y SE INSTALA SISMOM. GURALP_T6Y25, CAMBIO DE FUENTE DE ACELERÓMETRO, SE CORTÓ LA MALEZA DEL INTERIOR DEL ENCERRAMIENTO DE LA ESTACIÓN Y DEL ACCESO A LA ESTACIÓN.
BLMC | ACTIVA | 2022-07-26 | FORMATO DE INSTALACIÓN | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ,SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE INSTALA ESTACION SISMOLOGICA Y ACELEROGRAFICA CON LOS SGTES EQUIPOS: SISMOMETRO GURALP 40T_T1013, DIGIALIZADORES GAIACODE TU21 Y MIN-E35-C, ACELEROGRAFO SIG-ACC-1025/TU70,.
BOG | ACTIVA | 2022-10-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE VERIFICARON LOS VOLTAJES Y CORRIENTES DE OPERACION, SE REALIZO LIMPIEZA DENTRO DE CASETA, LIMPIEZA DE EQUIPOS Y AJUSTE DE OFFSET DEL ACELEROMETRO.
BRI | RETIRADA | 2016-08-15 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | RETIRO DEFINITIVO ESTACION ESCLAVA.
BRJC | ACTIVA | 2022-11-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | ESTACION CON FALLAS DE COMUNICACION POR PROBLEMAS EN EL MODEM CELULAR, SE CAMBIA. SE ENVIA PULSO DEL OFFSET DEL ACELEROMETRO ETNA, SE DESYERBA ALREDEDOR DE PANEL Y BUNKER, SE ARREGLA CERCADO.
BRQC | PROXIMA A INSTALAR | 2017-11-28 | INFORME BUSQUEDA DE SITIO | RSNC | LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS NIVELES DE RUIDO DEL SITIO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA ESTACION, DEBERA CONSTAR DE UN BUNKER PROFUNDO.
BRR | RETIRADA | 2017-12-05 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS POR HURTO DE LOS EQUIPOS ALLI INSTALADOS Y POR FALTA DE SEGURIDAD EN EL SITIO. LOS EQUIPOS SE ENVIAN A SEDE CENTRAL EN BOGOTA.
BRR1 | RETIRADA | 2015-10-10 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | RETIRO ESTACION PORTATIL PARA SER INSTALADA EN OTRO SITIO.
BRR2 | RETIRADA | 2015-10-12 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PARA SER INSTALADA EN OTRO SITIO.
BRR3 | RETIRADA | 2015-10-08 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL PARA SER UBICADA EN OTRO SITIO
BTL | RETIRADA | 2011-05-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO,RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | SE INSTALARON LOS EQUIPOS EN LA CAJA VERDE, DIGITAL. TILL_006 Y SENSOR GS1_1743, SE CAMBIO CABLE DE LOS PANELES
CACAC | RETIRADA | 2008-08-29 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN MARTINEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-1445, SE DESCARGARON DATOS EN LABORAT.
CANAP | ACTIVA | 2022-06-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ELIZABETH MAZO | Doris María González | EQUIPO SE ENCONTRO CON FECHA 13-SEPT-1980, SE INSTALA BATERIA DE 12/12, SE INSTALA LETRERO DEL SGC, SE LIMPIA ALREDEDOR CASETA Y PANEL SOLAR. Pendiente: Instalar gabinete y pintar puerta
CANDE | RETIRADA | 2006-10-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | PAOLA MARTINEZ | Doris María González | SE ROBARON CABLES DE ALIMENTACION, SE DEJO SIN ALIMENTACION, POSIBLEMENTE EN 3 SEMANAS SE PUEDA ARREGLAR FLUIDO ELECTRICO
CANSE | ACTIVA | 2022-05-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE REALIZA DESCARGA DE DATOS, SE LIMPIAN PANELES SOLARES Y ZONA ALREDEDOR DE LA ESTACION, SE DEJA UNA SOLA BATERIA EXTERNA, SE INSTALA AVISO DEL SGC.
CAP2 | ACTIVA | 2023-02-06 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ,SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIO EL SISTEMA DE ENERGIA COMERCIAL POR ENERGIA SOLAR, SE INSTALARON 4 PANELES SOLARES DE 240W Y REGULADOR SOLAR MORNINGSTAR 60AMP, SE REALIZA EL CAMBIO DEL DIGITAL. Q330S SN: 4867 POR Q330 SN: 4489 DEBIDO A DAÑO PRESENTADO EN EL EQUIPO, SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL MODEM-RUT240_1119035386_PARA CAMBIAR LA TRANSMISION SATELITAL A CELULAR, SE RETIRA EL MODEM COMTECH SN: 161988416. SE PODA Y LIMPIA LA ESTACIÓN.
CAQ1 | RETIRADA | 2016-10-25 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SANTIAGO VELASQUEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL DEFINITIVAMENTE.
CAQ2 | RETIRADA | 2016-10-24 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SANTIAGO VELASQUEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL DE FORMA DEFINITIVA.
CAQ3 | RETIRADA | 2016-10-25 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SANTIAGO VELASQUEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL DE FORMA DEFINITIVA.
CAQ4 | RETIRADA | 2016-10-26 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SANTIAGO VELASQUEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL DE FORMA DEFINITIVA.
CAQC | RETIRADA | 2017-10-04 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | LOS VALORES REGISTRADOS EN ESTE FORMATO CORRESPONDEN A LOS MEDIDOS AL LLEGAR A LA ESTACION.
CARBE | RETIRADA | 2021-08-09 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE DESCARGARON DATOS DEL EQUIPO. SE RETIRAN LOS EQUIPOS DE LA ESTACION DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON PERSONAS VIVIENDO AL LADO DE ESTA. PENDIENTE: INSTALAR GABINETE PARA REGULADOR Y BATERIA, INSTALAR LETRERO DEL SGC.
CARM2 | RETIRADA | 1999-08-21 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO SSA-1 2427 QUEDA FUNCIONANDO OK.
CBAR1 | RETIRADA | 2010-08-10 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JESUS GARCIA | Doris María González | ETNA 1445 PORQUE LA URBANIZACION SE ESTA DESLIZANDO
CBAR2 | RETIRADA | 2011-06-09 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | RETIRO EQUIPO ETNA-1443 VCTO TERMINO
CBAR3 | RETIRADA | 2011-06-09 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | SE RETIRO EL EQUIPO ANTES DE QUE FUERA EL PERSONAL DE LA RNAC POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD
CBARR | RETIRADA | 2017-12-05 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | LA ESTACION FUE OBJETO DE HURTO, DE LOS SGTES EQUIPOS: BANCO (12) BATERIAS, MEMORIA ACELEROGRAFO, RADIO-MODEM COD. 051226, CONVERTIDOR 00-20-4A-D7-B2-3B. SE PERDIERON LOS DATOS DEBITO AL HURTO DE LA MEMORIA. EL ETNA_155 SE LLEVA A BTA.
CBETA | ACTIVA | 2021-05-22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ROBERT PRADA | Doris María González | ESTACION OPERANDO NORMALMENTE, SE INSTALA LETRERO DEL SGC. PENDIENTE: LA CASETA REQUIERE PINTURA
CBOC | ACTIVA | 2022-11-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE LIMPIA ANTENA, BUC, LNB Y FEED Y TAMBIEN SE LIMPIA LA ESTACION, SE CAMBIA MODEM SATELITAL CON S/N: 161995394 YA QUE PRESENTÓ FALLAS Y NO ENCENDIA, SE INSTALA MODEM CON S/N: 072265319, SE VERIFICAN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. Pendiente: Se debe podar alrededor de la estación.
CBOCA | ACTIVA | 2023-02-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS, SE LIMPIA PANEL SOLAR Y ZON ALREDEDOR DE LA ESTACION.
CBOG2 | RETIRADA | 2010-06-25 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JORGE CORREA,PAOLA MARTINEZ | Doris María González | HURTO EQUIPO ETNA-149
CBORD | RETIRADA | 2023-07-20 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESINSTALA ESTACION SISMOLOGICA EN LA MAYORIA DE EQUIPOS: ACELEROG. GURALP_T5J35/A1082, REGULADOR 19341150, BATERIAS_12VDC/40AH. Pendiente: DESINSTALA PANEL SOLAR DE 90W (YA QUE NO HABIA ORDEN PARA RETIRARLO)
CBTQU | RETIRADA | 2009-02-04 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS PADILLA,PAOLA MARTINEZ | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO ETNA-160 EDF. TORRE QUINTA BTA
CBUC1 | RETIRADA | 2014-06-19 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS LOZANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION CON SUS ELEMENTOS DEBIDO A QUE LA CASETA FUE DEMOLIDA POR OBRAS EN LA FINCA. PENDIENTE BUSQUEDA DE SITIO.
CBUC2 | RETIRADA | 1997-11-13 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO RETIRADO INGEOMINAS B/MANGA
CBUC3 | RETIRADA | 2000-12-18 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA,SAMUEL MARTINEZ | Doris María González | EQUIPO EN PERFECTO ESTADO, SE ENCONTRARON POCOS EVENTOS..
CBUC4 | RETIRADA | 2000-12-11 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA | Doris María González | ORIENTACION MAL, SE RETIRA EQUIPO
CBUC5 | RETIRADA | 2008-09-11 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DIEGO IBAÑEZ,EDUARDO CASTRO | Doris María González | EQUIPO ETNA-119 SE LLEVA A SEDE INGEOMINAS B/MANGA
CBUC6 | RETIRADA | 2001-06-08 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SIN COMISIONADO | Doris María González | EQUIPO RETIRADO
CBUCF | ACTIVA | 2021-04-29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | DIEGO IBAÑEZ,LUISA CASTILLO | Doris María González | SE RETIRA ETNA_120 Y SE INSTALA GAIA_1035/TU41 (LA ESTACION PASA DE POR DESCARGA A TIEMPO REAL), SE ACTUALIZO PANEL, BATERIA Y REGULADOR PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA ESTACION. SE INSTALA LETRERO DEL SGC.
CBUE2 | RETIRADA | 2013-08-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | EQUIPO APAGADO POR POSIBLE FALLA EN LA FUENTE, SE RETIRO.
CBUEN | RETIRADA | 2003-07-02 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS EDUARDO CARDONA | Doris María González | ESTACION ABANDONADA POR ESO SE RETIRA EQUIPO
CBUGA | ACTIVA | 2022-02-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE REALIZA DE DESCARGA DE DATOS, SE LIMPIAN PANELES SOLARES Y ZONA ALREDEDOR DE LA ESTACION.
CBUIS | ACTIVA | 2021-04-27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | DIEGO IBAÑEZ,LUISA CASTILLO | Doris María González | SE RETIRO BASALT_0417 Y SE INSTALO EL 2393 DEJANDO EL MISMO SENSOR EXTERNO S/N_4446
CCA10 | RETIRADA | 2005-02-24 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DARIO LLANOS | Doris María González | EQUIPO DESACTIVADO POR SOFTWARE, SE RETIRA
CCAL1 | RETIRADA | 2003-11-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANIBAL OJEDA,ROBERT RENGIFO | Doris María González | SIN OBSERVACIONES
CCAL2 | RETIRADA | 2003-12-09 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA,ROBERT RENGIFO | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO ETNA-160
CCAL3 | RETIRADA | 2003-12-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | DARIO LLANOS | Doris María González | REIRO EQUIPO ETNA 145, SE ENCONTROL FECHA MAL
CCAL4 | RETIRADA | 2003-11-07 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA,ROBERT RENGIFO | Doris María González | EQUIPO RETIRADO, VERTICAL NO DISPARA
CCAL5 | RETIRADA | 2004-11-29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ROBERT RENGIFO | Doris María González | SIN OBSERVACIONES
CCAL6 | RETIRADA | 2005-02-23 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DARIO LLANOS | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO SSA-908 Y ETNA-160 EN BUEN ESTADO
CCAL7 | RETIRADA | 2004-11-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DARIO LLANOS | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO PORQUE VERTICAL NO GENERA DISPARO
CCAL8 | RETIRADA | 2004-11-30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANIBAL OJEDA,ROBERT RENGIFO | Doris María González | SIN OBSERVACIONES
CCAL9 | RETIRADA | 2005-02-23 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DARIO LLANOS | Doris María González | ESTACION SIN FLUIDO ELECTRICO, SE RETIRA EQUIPO
CCALA | ACTIVA | 2020-06-03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | MARISOL GOMEZ CANO | Doris María González | SE REALIZA ARREGLO DE LA PUERTA DE LA ESTACION POR DAÑO SUFRIDO DESPUES DE INTENTO DE ROBO (INCLUYENDO EL MARCO DE LA MISMA). LA ESTACION QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE.
CCALA | ACTIVA | 2020-06-03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | MARISOL GOMEZ CANO | Mónica Yaneth Acosta | SE ARREGLA PUERTA DE LA ESTACION POR DAÑO SUFRIDO DESPUES DE INTENTO DE ROBO (INCLUYENDO MARCO DE LA MISMA). LA ESTACION QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE.
CCAQ1 | RETIRADA | 2012-10-01 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-160 RED PORTATIL ENVIADO A PASTO
CCAQ2 | RETIRADA | 2012-07-16 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ,MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | SE CORRIGI? EL RELOJ PORQUE ESTABA DESCUADRADO
CCAST | RETIRADA | 1998-03-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | WILLIAN CULMA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO OK.
CCHAM | RETIRADA | 2004-02-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | LUIS MIGUEL GARCIA | Doris María González | SIN OBSERVAC.
CCHIN | RETIRADA | 2020-11-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ELIZABETH MAZO | Doris María González | EL EQUIPO SE ENCONTRO APAGADO, SE HACE RETIRO DE LA ESTACION POR INCONVENIENTES COSTANTES DE ENERGIA.
CCODA | RETIRADA | 2014-06-17 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DANILO LEON | Doris María González | SE RETIRA ACELEROMETRO T5D81, EL CUAL SE ENCONTRO DESANCLADO Y CON SEżAS DE MALTRATO. HUBO HURTO DE OTROS EQUIPOS EN ESTA ESTACION.
CCUC1 | RETIRADA | 2004-03-16 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA,DARIO LLANOS | Doris María González | SE RETIRO EQUIPO POR FLUIDO ELECTRICO CORTADO
CCUC2 | ACTIVA | 2023-06-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE INSTALÓ UN GABINETE CON LOS EQUIPOS DE LA ESTACIÓN, INCLUYENDO RADIO ENLACE. SE INSTALARON EQUIPOS EN RACK DE LA PLANTA TELEFÓNICA. LOS DATOS QUEDAN LLEGANDO EN TIEMPO REAL. RADIOS INSTALADOS: CB 071642 Y 071646. Pendiente: INSTALACIÓN DE AVISO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN.
CCUC3 | ACTIVA | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE CAMBIA MODEM-CELULAR COD._031625 POR TELTONICA-RUT240 COD._062173, SE CONFIGURA net-watcher con la IP: 10.100.100.140 EN EL DIGITALIZADOR BASALT, SE REUBICA GABIBETE CON REGULADOR, BATERIA Y DIGITALIZADOR, SE NIVELA Y AJUSTA OFFSET DEL ACELEROMETRO. Pendiente: PONER AVISO DE LA ESTACION.
CDAGU | ACTIVA | 2022-03-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS, SE LIMPIAN PANELES SOLARES Y LA ZONA ALREDEDOR DE LA ESTACION, SE INSTALA LETREGO DEL SGC.
CDM01 | RETIRADA | 2016-09-15 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL LA CUAL CUMPLIO SU PROPOSITO, MEMORIA LLENA.
CDM02 | RETIRADA | 2016-09-15 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL LA CUAL YA CUMPLIO SU PROPOSITO, EQUIPO CON MEMORIA LLENA.
CECAL | ACTIVA | 2022-03-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE REALIZA MMTTO PREVENTIVO Y DESCARGA DE DATOS.
CFILA | RETIRADA | 2021-07-27 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RETIRAN LOS EQUIPOS, SE REALIZA NOTIFICACION A LA ALCALDIA PARA EL RETIRO DE LA CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA.
CFLAN | RETIRADA | 1999-03-27 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | HUGO MONSALVE,SAMUEL MARTINEZ | Doris María González | RETIRO EQUIPO SSA-2427, SIN OBSERVAC.
CFQNE | ACTIVA | 2021-08-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE DESCARGARON DATOS
CGARZ | ACTIVA | 2023-06-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE RETIRA ACELEROGRAFO Y ANTENA GPS POR DANO, ACOMETIDA ELECTRICA FUNCIONA OK, ESTACION FUNCIONA CON ENERGIA COMERCIAL (SIN PANELES EN TECHO CASETA), SE INSTALA CARTEL INFORMATICO DEL SGC. Pendiente: PINTAR PUERTA CON ANTICORROSIVO, CAMBIAR MACO PUERTA, ESTUCAR Y PINTAR PAREDES DE3 LA CASETA, INSTALAR GABINETE PARA EQUIPOS.
CGENO | ACTIVA | 2023-02-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE CAMBIA ANTENA GPS POR FALLAS DE LA QUE ESTABA, SE LIMPIA TECHO Y PANEL SOLAR, SE DESCARGAN DATOS ALMACENADOS EN EL FORTISMUS.
CGIR2 | ACTIVA | 2021-04-28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | DIEGO IBAÑEZ,LUISA CASTILLO | Doris María González | SE CAMBIO ACELEROGRAFO ETNA_111 POR GAIA 1036/TU60, SE ACTUALIZAN EQUIPOS PARA LOGRAR TRANSMISION EN TIEMPO REAL DE LOS DATOS. LA ESTACION PASA DE SER POR DESCARGA A TIEMPO REAL, SE LIMPIA PANEL SOLAR.
CGIRO | RETIRADA | 2012-06-21 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | EQUIPO RETIRADO
CGUAD | ACTIVA | 2022-06-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ELIZABETH MAZO | Doris María González | EQUIPO CON HORA DESFASADA EN 10 MIN., SE CAMBIO CONFIGURACION DE PRE-EVENTO A 50s y POS-EVENTO A 60s, SE DESCARGAN DATOS Y SE LIMPIA ALREDEDOR CASETA Y PANEL SOLAR.
CGUAG | ACTIVA | 2023-06-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO GAIA CODE con SN: SIG-ACC-1027/TU66 CB: 058272 Y SE INSTALA NANOMETRICS SN: 000457 Y CB: 041136, SE COLOCA CAVA DE ICOPOR, YA QUE ACTUALMENTE EL SITIO NO CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO.
CGUAP | ACTIVA | 2022-11-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE RETIRA ETNA_122 Y SE INSTALA EPISENSOR_6861 CON BASALT_2297, PANEL SOLAR COD.064150, MODEM_062168 PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL, SE INSTALO GABINETE PARA EQUIPOS Y LETRERO INFORMATIVO DEL SGC.
CH1C | RETIRADA | 2015-11-25 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | CAMILO MUÑOZ | Doris María González | SE DESINSTALA ESTACION PORTATIL.
CH2C | RETIRADA | 2015-11-26 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | CAMILO MUÑOZ | Doris María González | DESINSTALACION DE ESTACION PORTATIL.
CHATO | RETIRADA | 2001-01-01 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ALMA JIMENA CASAS | Doris María González | ESTACION DINAMITADA POR TOMA GUERRILLERA
CHI | ACTIVA | 2022-10-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE VISITA ESTACION CON MOTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO DE VERIFICACION DE EQUIPOS GAIACODE POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR Y CONTRATISTA.
CIBA2 | RETIRADA | 2011-11-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ROBERT PRADA | Doris María González | Pendiente: ARREGLAR LA INSTALACION DEL GPS
CIBA3 | ACTIVA | 2022-02-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ROBERT PRADA | Doris María González | DESCARGA DE DATOS
CIBA4 | RETIRADA | 2018-02-07 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | POR INSTRUCCIONES DEL DUENO SE VA A DEMOLER LA CASETA, POR LO QUE SE PROCEDE A RETIRAR LOS EQUIPOS: EL ACELEROG.T5J31-A1084 (SE UBICA EN LA ESTACION TOLIMA), REGULADOR SOLAR, PANEL SOLAR DE 90W Y (2) BATERIAS.
CIPIA | ACTIVA | 2022-05-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA,RAUL PUETAMAN | Doris María González | ESTACION APAGADA POR BATERIA DESCARGADA (FALTABA PANEL), SE INSTALA PANEL SOLAR SOBRE EL TECHO DE LA CASETA, EL CUAL NO HABIA LLEGADO AL INICIO DE LA COMISION. SE CAMBIO BATERIA PARA DESCARGAR LA INFORMACION, SE HICIERON TRABAJOS DE MMTTO EN CASETA, NO SE CAMBIARON PARAMETROS DE CONFIGURACION.
CIRS | ACTIVA | 2023-02-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | MARISOL GOMEZ CANO,OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTRUMENTACION Y TELEMETRIA, SE LIMPIA ESTACION. Pendiente: INSTALAR LETRERO DEL SGC.
CJUAN | RETIRADA | 2003-12-01 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO RETIRADO
CLAND | RETIRADA | 1998-03-11 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO ETNA-111 OK. RED PORTATIL, LANDAZURI (SDER)
CLBC | ACTIVA | 2023-04-18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE LIMPIAN LOS PANELES SOLARES Y SE INSTALAN 4 ADICIONALES COD. 051848, 051849, 052853, 051856, SE CAMBIA BATERIA DANADA, SE VERIFICAN CONEXIONES ELECTRICAS.
CLEJA | ACTIVA | 2023-02-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE REVISA EL ESTADO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, DE LAS CONEXIONES ENTRE EQUIPOS Y ASEO EN EL ENTORNO DE LA CASETA.
CLOBA | RETIRADA | 2016-06-13 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION SISMOLOGICA Y ACELEROGRAFICA POR HURTO PRESENTADO EN LA ESTACION.
CLROS | ACTIVA | 1996-10-19 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | SE INSTALA EQUIPO K-2 647 CON SUPRESOR DE PICOS, OK
CMANS | RETIRADA | 2003-12-01 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | RETIRO EQUIPO ETNA-130
CMAZP | ACTIVA | 1996-10-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANIBAL OJEDA,RUBEN VILLALBA | Doris María González | EQUIPO ETNA-646 FUNCIONANDO OK.
CMOC1 | RETIRADA | 2018-06-22 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL,ELIZABETH MAZO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PARA SER REUBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, POR LO QUE SE ENCONTRABA ALEJADA DEL AREA DE ESTUDIO.
CMOC2 | RETIRADA | 2019-04-08 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE DESCARGAN LOS DATOS Y SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS.
CMOC3 | RETIRADA | 2019-04-07 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REALIZA DESCARGA DE DATOS Y SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS.
CMOC4 | RETIRADA | 2019-04-09 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REALIZA DESCARGA DE DATOS Y SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS.
CMOC5 | RETIRADA | 2019-04-08 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE DESCARGAN DATOS Y SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS.
CMOC6 | RETIRADA | 2019-04-09 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | ESTACION FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REALIZA DESCARGA DE DATOS Y SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS.
CMOCO | RETIRADA | 2018-06-22 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL,ELIZABETH MAZO | Doris María González | SE RETIRA ACELEROGRAFO ETNA_2431 PORQUE VAN A HACER OBRAS CIVILES, SE ENCONTRO CON MEMORIA LLENA, SE RETIRAN (2) PANELES SOLARES, (1) REGULADOR SOLAR, (1) BATERIA.
CMON2 | RETIRADA | 2013-04-15 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | SE RETIRA EPISENSOR 02066, EQUIPO APAGADO CASETA VIOLENTADA.
CMONT | ACTIVA | 2023-06-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE RETIRA ACELEROGRAFO ETNA_134 Y SE INSTALA ETNA2_102581, SE INSTALA RADIO UBIQUITI PARA ENLACE DE TELEMETRIA Y MIKROTIK, ADEMAS BATERIA DE 12V 40A. Pendiente: INSTALAR GABINETE PARA UBICACION DE EQUIPOS
CNEIV | ACTIVA | 2023-02-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS SISMICOS ALMACENADOS EN EL EQUIPO Y SE SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL VIA CELULAR, INST. GURALP FMUS_515A, MODEM CELULAR 1119032415, SE ISTALA MASTIL Y ANTENA YAGUI, BATERIA ADICIONAL, CAVA DE ICOPOR PARA SENSOR Y SE LAVAN PANELES SOLARES. Pendiente: INSTALA GABINETE DE PARED, PANEL SOLAR ADICIONAL Y CARTGEL DEL SGC.
CNOBS | RETIRADA | 2003-07-16 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOSE RAMON PALOMARES | Doris María González | EQUIPO ETNA-160 PARA INSTAL. A RED PORTATIL CALI
CNORC | RETIRADA | 2010-09-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA,JOSE RAMON PALOMARES | Doris María González | FUNCIONAMIENTO EQUIPO OK.
COD | RETIRADA | 2016-09-30 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRAN DE FORMA DEFINITIVA ELEMENTOS QUE HABIAN QUEDADO EN LA ESTACION LUEGO DE HURTO.
CPALE | RETIRADA | 2018-08-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION DEBIDO A PROBLEMAS DE TRASMISION PRESENTADOS POR EL ACELEROGRAFO ETNA, PARA LO CUAL SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE REUBICAR EL EQUIPO.
CPAM3 | ACTIVA | 2022-12-05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE RETIRA ETNA_147 Y SE INSTALA EPISENSOR_6860 Y GEOSPACE_1664, Y MODEM TELTONIKA-RUTC-240_1119036349, PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL.
CPAMP | ACTIVA | 2022-03-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ,JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | CONFIGURACION Y VERIFICACION DE ENLACE DE RADIO CPAMP-PAM CON RADIO FREEWAVE. PENDIENTE: INSTALAR GABINETE PARA PROTEGER EQUIPOS.
CPAS3 | ACTIVA | 2020-09-07 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | BETTY SILVA,MANUEL CHAVEZ | Doris María González | SE RE-INSTALA ESTACION EN CONVENIO CON LA ALCALDIA DE PASTO, CON LOS SGTES EQUIPOS: ACELEROGRAF TSMA3 001137, ANTENA GPS, PANEL SOLAR Y REGULADOR DE VOLTAJE.
CPAS4 | RETIRADA | 2013-06-14 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL,MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | SE RETIRA ETNA-1445 Y ESTABILIZ DE VOLTAJE 15298, PARA SER INSTALADO EN LA GOBERNACION.
CPAS5 | RETIRADA | 2013-06-15 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ,MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | RETIRO ETNA-1443 Y ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 17118 PARA SER INSTALADOS EN EL COLEGIO CIUDADELA DE LA PAZ.
CPAS6 | ACTIVA | 2020-08-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA,JORGE MORA | Doris María González | SE ANCLA Y NIVELA EL SENSOR, QUEDANDO ORIENTADO AL N LA COMPONENTE Y. EL EQUIPO NO TENIA REGISTROS ALMACENADO POR LO QUE SE CONFIGURA NUEVAMENTE, EN PROXIMA VISITA SE RECOMIENDA LLEVAR CUADERNO PARA BITACORA.
CPAS6 | ACTIVA | 2020-08-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA,JORGE MORA | Doris María González | SE ANCLA Y NIVELA EL SENSOR, QUEDANDO ORIENTADO AL N LA COMPONENTE Y. EL EQUIPO NO TENIA REGISTROS ALMACENADO POR LO QUE SE CONFIGURA NUEVAMENTE, EN PROXIMA VISITA SE RECOMIENDA LLEVAR CUADERNO PARA BITACORA.
CPAS7 | RETIRADA | 2014-02-11 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE RETIRA ETNA-160 RED PORTATIL Y SE ENVIA A BODEGA BOGOTA.
CPAS8 | RETIRADA | 2014-02-11 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-1445 RED PORTATIL, ENVIADO A LABORATORIO BOGOTA.
CPAS9 | RETIRADA | 2014-02-11 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-1443 RED PORTATIL, ENVIADO A BODEGA BTA.
CPENS | RETIRADA | 2018-03-23 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | SE PROCEDE A RETIRAR EQUIPOS DEBIDO A QUE LA FINCA CAMBIO DE PROPIETARIO. QUEDA PENDIENTE REUBICACION DE LA ESTACION.
CPER1 | RETIRADA | 2001-04-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | SIN COMISIONADO | Doris María González | RETIRO EQUIPO, SE EMVIO PARA REPARACION EN BOGOTA.
CPER2 | RETIRADA | 2010-09-13 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | GLORIA PATRICIA CORTES | Doris María González | EQUIPO GURALP, PTE RETIRO PANEL SOLAR
CPER3 | RETIRADA | 2023-02-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | ESTACIÓN APAGADA Y CON LAS BATERIAS UN POCO DESCARGADAS, SE ENCONTRÓ ENCIMA DE LA ESTRUCTURA DEL PANEL ROPA DE HABITANTES DE CALLE QUE OBSTRUIAN LA RADIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SE COORDINO CON IDIGER PEREIRA PARA REALIZAR LA PODA DE MALEZA, SE REALIZA MMTTO Y LIMPIEZA DE LOS PANELES Y LA ESTACIÓN.
CPGA1 | ACTIVA | 2019-04-08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL | Doris María González | EL EQUIPO SE ENCONTRO APAGADO POR LA FUENTE DE VOLTAJE, SE CAMBIA FUENTE.
CPGA2 | RETIRADA | 2012-02-07 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO ETNA-112
CPLA1 | ACTIVA | 2022-09-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE CAMBIARON EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y SE INSTALARON DE TELECOMUNICACION DE RED PARA PODER TRANSMITIR EN TIEMPO REAL, SE RETIRA ETNA_142 Y SE INSTALA GURALP 5TD_T5G59-C282.
CPLAT | ACTIVA | 2023-06-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | INSTALACION ANTENA OMNIDIRECCIONAL, PANEL SOLAR ACIONAL DE 90W, CAVA DE ICOPOR PARA SENSOR, DESYERBE DE ESTACION, INSTALACION LETRERO DEL SGC.
CPMGU | ACTIVA | 2022-05-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO, FECHA NO CORRESPONDIA (ENE 01/1980), EL EQUIPO SE REINICIO EN VARIAS OPORTUNIDADES, POR LO QUE SE SUGIERE CAMBIO DE EQUIPO. SE TRATO DE CONSEGUIR TELEF. DEL DUEÑO DEL PREDIO.
CPOND | RETIRADA | 2003-12-01 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO ETNA-155 RETIRADO
CPOP1 | RETIRADA | 2010-12-05 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | SE RETIRA ETNA-122 X COMPONENTE VERTICAL MALA
CPOP2 | ACTIVA | 2023-04-26 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RE-INSTALA ESTACION PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL CON LOS SGTES EQUIPOS: BASALTS/N 390, EPISENSOR S/N 6858 Y MODEM CELULAR S/N 1119037051.
CPOP3 | ACTIVA | 2022-10-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | DESCARGA DE DATOS DEL 08-OCT/21 AL 21-OCT/22, LIMPIEZA CASETA Y PANEL SOLAR.
CPOP4 | RETIRADA | 2010-07-17 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL,ROBERT PRADA | Doris María González | RETIRO ACELEGRAF GURALP T5G57/C281 POR VENTA INSTALAC
CPOP5 | ACTIVA | 2022-10-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | DESCARGA DE DATOS DEL 12-OCT/21 AL 21-OCT/22, LIMPIEZA CASETA Y LAVADO PANEL SOLAR.
CPOP6 | ACTIVA | 2021-08-31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | DESCARGA DE DATOS DEL 21-ABR. AL 11 JUN/21. PENDIENTE: INSTALAR GPS Y PANEL SOLAR O INTENTAR SOLDAR LOS CABLES AL PANEL SOLAR.
CPOP7 | ACTIVA | 2021-08-31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | LA ESTACION SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR DESDE FEB/2021. PENDIENTE: INSTALAR GPS Y PANEL SOLAR
CPRAD | ACTIVA | 2023-04-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE INSTALA DIGITALIZ. MINIMUS s/n MIN-DD5C, ACELEROMETRO FORTIS_TF040, SE CAMBIA DE OPERADOR A CLARO.
CPTEJ | ACTIVA | 2022-03-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE REALIZA DESCARGA DE DATOS, SE LIMPIAN PANELES SOLARES Y ZONA ALREDEDOR ESTACION. PENDIENTE: CONSTRUIR MURO PARA CONTENER ENTRADA DE MATERIAL A LA ESTACION.
CPUTP | RETIRADA | 2013-04-22 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JAIME GUZMAN,MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | RETIRO ETNA-645 PROPIEDAD CARDER, PORQUE NO DEJA DESCARGAR DATOS, SE ENVIA A LABORATORIO BTA.
CQUE2 | RETIRADA | 2008-09-23 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL,PAOLA MARTINEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-1443, SE RETIRA CON CARGADOR Y ESTABILIZ.
CQUET | ACTIVA | 2023-04-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA TARJETA SIM CARD (CLARO), SE CAMBIAN BATERIAS 12VDC, REGULADOR_19340259 POR EL 19340760, SE INSTALA ANTENA YAGUI, SE INSTALA GABINETE PARA EQUIPOS, SE DESYERBA ALREDEDOR CASETA.
CREAC | ACTIVA | 2019-06-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL | Doris María González | EL EQUIPO SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
CRIB | ACTIVA | 2023-04-18 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | GUSTAVO POSADA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DEBIDO A FALLAS DE FUNCIONAMIENTO.
CRICA | ACTIVA | 2022-05-23 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | BETTY SILVA | Doris María González | SE RE-INSTALA ESTACION CON LOS SGTES EQUIPOS: ACELEROGRAFO ETNA_116, (1) BATERIA EXTERNA (2) PANELES SOLARES, REGULADOR SOLARE_17300480, (1) TARJETA 2GB. SE ANCLA, NIVELA Y ORIENTA EQUIPO, SE REALIZO PRUEBA FT DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. LA ESTACION QUEDA FUNCIONANDO BIEN.
CRIO2 | RETIRADA | 2022-05-19 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION POR CAMBIO DE CODIGO, SE RETIRA ACELEROGRAFO ETNA_114, SE LIMPIA PANEL SOLAR Y ZONA ALREDEDOR ESTACION.
CRIOS | RETIRADA | 2007-09-08 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | EQUIPO ETNA-115, SE RETIRA REVISION LABORAT.
CRJC | ACTIVA | 2023-03-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE CAMBIA MODEM_112540789 POR EL COD.051994, SE HIZO MMTTO AL SISTEMA DE DESAGUE, SE CAMBIO ANTENAA GPS DEL DIGITALIZADOR, SE LIMPIARON PANELREES SOLARES.
CROLD | RETIRADA | 2002-11-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | MARISOL GOMEZ CANO | Doris María González | EQUIPO ETNA-147 FUE RETIRADO Y ESTA EN CALI
CRU | ACTIVA | 2022-09-28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE CAMBIA ACELEROMETRO T5HU7 POR GURALP FORTIS TF198, SISMOMETRO T6V41 POR EL T6Y31, SE RETIR A INVERSOR_SAMLEX 07482-1324-0005, SE DESCONECTO LA PUESTA A TIERRA Y MEJORO LA SENAL, SE CUBRIO ACETATO FEED, SE DESYERBO ALREDEDOR CASETA Y ANTENA.
CS01 | RETIRADA | 2018-04-30 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
CS02 | RETIRADA | 2018-05-02 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
CS03 | RETIRADA | 2018-04-30 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
CS04 | RETIRADA | 2018-04-28 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO APAGADA DEBIDO A QUE FUE OBJETO DE HURTO, HURTARON LA BATERIA DE LA ESTACION, POR LO QUE LOS EQUIPOS SE ENCONTRARON APAGADOS.
CS05 | RETIRADA | 2018-04-28 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION. SIN EMBARGO, EL SENSOR PRESENTA PROBLEMA CON LOS TORNILLOS DE ANCLAJE Y DESANCLAJE DE LAS MASAS PUESTO QUE SE QUEDARON PEGADOS EN LA POSICION DE DESANCLAJE Y NO FUE POSIBLE DESBLOQUEARLOS.
CS06 | RETIRADA | 2018-04-27 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
CS07 | RETIRADA | 2018-04-28 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
CS08 | RETIRADA | 2018-05-02 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION. EL BUNKER SE ENCONTRO INUNDADO EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO EL SISMOMETRO SE ENCONTRO OPERANDO, REGISTRANDO Y EN BUENAS CONDICIONES FISICAS.
CSAEL | RETIRADA | 1998-08-02 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | INST. EQUIPO ERNA_111. RED PORTATIL
CSAGU | ACTIVA | 2023-02-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | CAMBIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL ENVIO DE LA INFORMACION EN TIEMPO REAL, SE INSTALA MODEM CELULAR_1119031230, SE LIMPIA PANEL SOLAR, AISLAMIENTO TERMICO DE SENSORES (CAVA DE ICOPOR), SE INSTALA CARTEL DEL SGC.
CSAL1 | ACTIVA | 2022-03-08 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE INSTALA ETNA_133, 2 PANELES SOLARES Y MALLA PROTECTORA PARA CAIDA DE ROCAS, SE INTALA LETRERO DEL SGC, GABINETE METALICO CON REGULADOR SOLAR Y BATERIA DE 12V.
CSAMA | ACTIVA | 2022-05-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA,RAUL PUETAMAN | Doris María González | SE ENCONTRO ESTACION APAGADA POR BATERIA, SE CAMBIO PARA DESCARGAR LOS DATOS, SE RETIRA CARGADOR POR MAL ESTADO, SE REVISO SISTEMA DE ENERGIA ENCONTRANDO EL PROBLEMA CON LA EMPRESA DE ENERGIA, SSE SUGIERE MODIFICAR SISTEMA E INSTALAR PANEL SOLAR (YA HAY REGULADOR Y BATERIA EN LA ESTACION). LA ESTACION QUEDA FUNCIONANDO POR CORTO TIEMPO.
CSAMU | ACTIVA | 2022-10-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS Y SE LIMPIA CASETA, SE AJUSTA VOLTAJE DC DE OFFSET SEL SENSOR, SE LAVA PANEL SOLAR, SE INTENTI INSTALAR EL SENSOR GAIACODE EN TIEMPO REAL, PERO POR LA COBERTUR 3G Y 4G DE LOS OPERADORES DE CELULAR, NO SE PUDO.
CSARD | ACTIVA | 2022-12-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | RETIRO ETNA_144 POR FORTUS-MUS_7A59, PARA COMUNICACION EN TIEMPO REAL, CON MODEM TELTONIKA RUT240 1119038354, SE ENCONTRO NORTE GEOGRAFICO CON ERROR DE 14° AL ESTE.
CSEVI | RETIRADA | 2003-06-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | MARISOL GOMEZ CANO | Doris María González | EQUIPO SE RETIRA Y SE DEJA PROV. UNIV. DEL QUINDIO
CSHEL | RETIRADA | 2009-07-30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JAIME RAIGOSA,PAOLA MARTINEZ | Doris María González | NO TIENE FUSIBLES DE ACCION RAPIDA, SE BAJO DEL PEDESTAL, QUEDA SOBRE EL PISO DE LA CASETA
CSLUI | ACTIVA | 2022-02-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE REALIZA MMTTO PREVENTIVO Y E DESCARGAN DATOS DE LOS REGISTROS SISMICOS, SE LIMPIA Y LAVA PANEL SOLAR. PENDIENTE: PINTAR CASETA Y PUERTA
CSONS | ACTIVA | 2022-02-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | EL ACELEROGRAFO SE ENCONTRO APAGADO CON FECHA ENE.01/80, LOS UNICOS DATOS QUE SE ENCONTRARON FUERON LOS DE 20170717 (VISITA ELIZABETH MAZO), SE ENCONTRO PANEL SOLAR CUBIERTO CON UNA LAMINA DE TRIPLEZ DIFICULTANDO LA ABSORCION SOLAR., SE LAVA PANEL Y SE CAMBIA BATERIA.
CSRA1 | RETIRADA | 2004-08-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | PAOLA MARTINEZ | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO SSA-1 1004, EN BUEN ESTADO
CSRA2 | RETIRADA | 2004-08-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | PAOLA MARTINEZ | Doris María González | EQUIPO SSA-2 1257, APAGADO ESTABILIZADOR DA?ADO
CSTAM | RETIRADA | 2006-02-24 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DARIO LLANOS | Doris María González | EQUIPO ETNA-110, PORQUE NECESITAN EL ESPACIO
CSTRC | ACTIVA | 1996-10-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANIBAL OJEDA,JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO ETNA-645 QUEDA FUNCIONANDO OK.
CSUES | RETIRADA | 2004-05-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | OSCAR MANCERA | Doris María González | K-2 S/N 555 SE ENVIO A REPARACION EN BOGOTA
CSVIC | RETIRADA | 2006-03-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | CARTA PARA RETIRO EQUIPOS ESTACION
CTAB | RETIRADA | 2015-09-16 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE VISITO ESTACION PARA PONERLA OPERATIVA, SE CAMBIO CODIGO ESTACION POR TABC.
CTADO | RETIRADA | 2002-12-13 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JOSE RAMON PALOMARES | Doris María González | EQUIPO SSA-2 909, DA?ADO X PERSONAL BATALLON, SE LLEVO BTA
CTAKA | RETIRADA | 2009-02-04 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS PADILLA,PAOLA MARTINEZ | Doris María González | RETIRO EQUIPO ETNA-160 SIN OBSERVAC.
CTAU | RETIRADA | 2018-05-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RETIRA SISMOMETRO CORTO PERIORO L4554, EL CUAL HABIA QUEDADO EN LA ESTACION AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA MISMA.
CTOCH | ACTIVA | 2022-03-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE REALIZA DESCARGA DE DATOS, SE LIMPIAN PANELES Y ZONA ALREDEDOR DE LA ESTACION. PENDIENTE: INPERMEABILIZAR ROCA INTERNA DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, YA QUE HAY FILTRACIONES
CTOLU | RETIRADA | 2021-04-29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | ESTACION FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE AJUSTA RELOJ, SE CAMBIO UMBRAL DE TRIGGER (AUTORIZADO POR LUISA CASTILLO)
CTORI | RETIRADA | 2009-03-15 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ,EDGAR GIL | Doris María González | RETIRADO EQUIPO ETNA-120
CTROC | RETIRADA | 1998-02-16 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | SIN COMISIONADO | Doris María González | INSTALACION EQUIPO K-2 137
CTRUJ | ACTIVA | 2022-03-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE REALIZA DESCARGA DE DATOS, SE LIMPIAN PANELES SOLARES Y ZONA ALREDEDOR DE LA ESTACION, SE ARREGLA ACOMETIDA ELECTRICA POR CORTES, SE INSTALA GABINETE METALICO Y SE CAMBIA VATERIA DE 12V.
CTULU | RETIRADA | 2023-01-26 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS Y SE RETIRAN LOS EQUIPOS POR OBRAS CIVILES EN EL LUGAR.
CTUMA | RETIRADA | 2018-03-21 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL,ELIZABETH MAZO | Doris María González | SE RETIRA DIGITALIZADOR K2 POR OBSOLETO. POR ACTUALIZACION Y MODIFICACION EN LA ADQUISICION DE LOS DATOS, SE CIERRA LA ESTACION CTUMA.
CTUN1 | RETIRADA | 2006-05-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | AYDA SUAREZ | Doris María González | SIN OBSERVACIONES
CTUN2 | RETIRADA | 2010-03-27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JUAN DUARTE | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO OK.
CTUN3 | ACTIVA | 2023-02-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE INSTALA ACELEROGRAFO FORTIMUS_FMUS_1C5A Y MODEM CELULAR_1119037163 PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL, SE RETIRA ETNA_123. Pendiente: SE RECOMIENDA INSTALAR OTRO PANEL DE 50W Y OTRA BATERIA.
CTUTU | RETIRADA | 2014-10-03 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | EDGAR GIL | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO POR OBRAS CIVILES EN CTRO DE SALUD, SE ENVIA PARA LABORAT. BTA.
CUAGR | ACTIVA | 1999-07-19 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | LUIS FRANCO | Doris María González | SE ENCONTRO OBSTRUCCION DENTRO DEL POZO A 114 MTS POR SEDIMENTO, FUERON REMOVIDOS Y EL POZO QUEDO UTILIZABLE, SE INSTALO EL ACELEROGRAFO BAJO LAS CONDICIONES DESEADAS.
CUCU | RETIRADA | 2022-07-28 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ,SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION TEMPORAL PARA INSTALAR ESTACION PERMANENTE SISMOLOGICA SATELITAL
CUFI | ACTIVA | 2020-08-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA,JORGE MORA | Doris María González | LA ESTACION QUEDO FUNCIONANDO BIEN Y LOS DATOS LLEGAN DE MANERA CONTINUA SEGUN REPORTE DE LA OVS PASTO, SE REORGANIZO EL SISTEMA ELECTRICO. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN FUNCIONANDO BIEN.
CUIBA | ACTIVA | 2022-02-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ROBERT PRADA | Doris María González | DESCARGA DE DATOS
CUM | ACTIVA | 2023-06-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE ENCONTRO OFFSET ALTO DEL ACELEROGRAFO, SE CAMBIO BANCO DE BATERIAS, SE LIMPIO ANTENA SATELITAL, SE SOLDO BISAGRAS DE PUERTA, SE CAMBIO CERRADURA PUERTA DEL BANCO DE BATERIAS, SE LIMPIO INTERIOR CASETA Y SE DESYERBO.
CURR1 | ACTIVA | 2011-04-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | CARLOS SANCHEZ,MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-1274 QUEDA FUNCIONANDO OK.
CURR2 | ACTIVA | 2011-04-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | CARLOS SANCHEZ,MARIA LUISA BERMUDEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA-1273 OK, SE PEGARON SENSORES POR HUMEDAD
CVER | ACTIVA | 2023-03-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA ANTENA YAGUI PARA ENLACE TELEMETRICO ENTRE LA ESTACION Y BTA., SE CAMBIA CABLE COAXIAL Y TERMINALES, SE AJUSTANA PARAMETROS DE VELEOCIDAD.
CVERS | RETIRADA | 2020-10-10 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO DE LA CASETA PORQUE ESTA ARRENDADO POR UN TERCERO Y NO CUENTA SEGURIDAD NI CON ENERGIA COMERCIAL. QUEDA PENDIENTE BUSQUEDA DE SITIO PARA INSTALAR EQUIPO.
CVHER | ACTIVA | 2023-06-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS, SE RETIRA ETNA_113, SE INSTALA BASALT_2385 Y EPISENSOR_6868, SENSOR CORTOPERIODO GS-1_1703, CONVERTIDOR Y CARGADOR, 2 BATERIAS 12VDC/40AH, RECUBRIMIENTO TERMICO AL SENSOR Y CONTACTOR.
CVICT | RETIRADA | 2005-04-22 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | DARIO LLANOS,FAUSTINO MOSQUERA | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO ETNA-160 CON ESTACION ORION
CVIL1 | ACTIVA | 2023-04-18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIO ANTENA Y CABLE DE GPS DEL ACELEROGRAFO, SE INSTALA ANTENA OMNIDIRECCIONAL,
CVIL2 | RETIRADA | 2001-04-04 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA,SAMUEL MARTINEZ | Doris María González | EQUIPO SSA-2 905, SE RETIRA SIN ENERGIA BODEGA ALCALDIA
CVIL3 | RETIRADA | 2002-12-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SAMUEL ALEXANDER PACHON | Doris María González | EQUIPO ETNA-1443, APAGADO, FUENTE QUEMADA
CVIL4 | RETIRADA | 2002-12-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SAMUEL ALEXANDER PACHON | Doris María González | EQUIPO ETNA-117 APAGADO, SE RETIRA CARGADOR DA?ADO
CVIL5 | RETIRADA | 2002-05-16 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | MARIA LUISA BERMUDEZ,SAMUEL ALEXANDER PACHON | Doris María González | EQUIPO ETNA-151 APAGADO, SE RETIRA PARA OTRO SITIO
CVIL6 | RETIRADA | 2002-05-15 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SAMUEL ALEXANDER PACHON,SAMUEL MARTINEZ | Doris María González | SE RETIRO EQUIPO PARA REUBICARLO
CVIL7 | RETIRADA | 2002-12-05 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SAMUEL ALEXANDER PACHON | Doris María González | EQUIPO ETNA-151 APAGADO NO PRENDE, SE RETIRA
CVIL8 | RETIRADA | 2002-12-06 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | SAMUEL ALEXANDER PACHON | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO SSA-905 PARA SER INSTALADO EN QUETAME
CVTA1 | RETIRADA | 2011-08-31 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | EQUIPO ETNA- 1445, SE RETIRA POR PROYECTO FINALIZADO
CVTA2 | RETIRADA | 2011-08-31 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | CARLOS SANCHEZ | Doris María González | SE RETIRA EQUIPO ETNA-1443, FIN DE PROYECTO
CYOPA | ACTIVA | 2022-10-25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | OSCAR SUAREZ | Doris María González | CAMBIO DE INSTRUMENTACION Y PUESTA EN TIEMPO REAL DE LA ESTACIÓN MEDIANTE RED CELULAR.
DBB | ACTIVA | 2023-06-08 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIA CABLEADO EN EL RACK, SE SELLA CASETA PARA INGRESO DE ROEDORES, SE REALIZA PODA Y LIMPIEZA DE LA ESTACION.
DORAC | ACTIVA | 2023-02-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACION SATELITAL: ANTENA DE 2,4 MTS, BUC_A00207D07, LNB_A01499A82, BANCO DE BATERIAS DE 12 DE 2V 600A CON SU RACK, SE ESTABLE ENLACE SATELITAL CON BTA, Y SE RETIRA SISTEMA DE COMUNICACION CELULAR.
DRL01 | ACTIVA | 2020-01-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SIN COMISIONADO | Doris María González | INFORME DE VISITA REALIZADO POR SANDOX CIENTIFICA, ESTACION CON BUEN COMPORTAMIENTO EN CUANTO A MONITOREO Y GRABACION, SIN EMBARGO ALGUNAS NOCHES SE PERDIA LA TRANSMISION POR LA BATERIAS POT LO QUE SE VAN A CAMBIAR.
DRL02 | ACTIVA | 2020-01-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SIN COMISIONADO | Doris María González | LA ESTAACION PRESENTO CAIDAS DE SERVICIO NOCTURNO POR BATERIAS BAJAS.
DRL03 | ACTIVA | 2021-11-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SIN COMISIONADO | Doris María González | SE INSTALA TRILLIUM-COMPACT_8366 Y DIGITALIZADOR CENTAUR_8587, DENTRO DEL BUNKER EN GABINETE METALICO. ENCIMA DEL BUNKER SE UBICAN LOS PANELES SOLARES.
DRL04 | ACTIVA | 2020-01-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SIN COMISIONADO | Doris María González | LA ESTACION PRESENTA CAIDAS NOCTURNAS DE TRANSMISION, SE DEBEN REEMPLAZAR BATERIAS.
DRL05 | ACTIVA | 2021-11-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | SIN COMISIONADO | Doris María González | SE INSTALA TRILLIUM-COMPACT_8386 Y DIGITALIZADOR CENTAUR_8573, DENTRO DEL BUNKER EN GABINETE METALICO. ENCIMA DEL BUNKER SE UBICAN LOS PANELES SOLARES.
DRL06 | ACTIVA | 2017-11-16 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | RICARDO TRIANA RUBIANO | Doris María González | INSTALACION ESTACION SISMOLOGICA PORTATIL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR TRILLIUM COMPACT_5249, DIGITALIZADOR CENTAUR_3277, (2) PANELES SOLARES, (2) BATERIAS Y (1) MODEM SATELITAL.
EZNC | RETIRADA | 2021-09-22 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE RETIRAN TODOS LOS EQUIPOS DEBIDO A QUE NO SE PUDO FORMALIZAR ALQUILER DEL PREDIO CON EL SGC (JUAN CARLOS BERMUDEZ Y LINA PAOLA AGUIRRE).
EZVI | ACTIVA | 2022-06-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS SISMICOS ALMACENADOS EN EL EQUIPO, SE CAMBIA MEMORIA COMPACT FLASH POR UNA DE 32GB Y UN DISCO DURO DE 40GB, SE REALIZA CENTRAO DE MASAS AL SISMOMETRO. Pendiente: RECONFIGURAR CODIGO DE LOCALIZACION DEL DIGITALIZADOR QUE SE ENCUENTRA CON CARACTER "0" Y DEJARLO COMO "00"
FLND | ACTIVA | 2023-02-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | MARISOL GOMEZ CANO,OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE REALIZA LIMPIEZA DE LA ESTACION Y SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTRUMENTACION Y TELEMETRIA. Pendiente: INSTALAR LETRERO DEL SGC.
FLO2 | ACTIVA | 2023-04-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE VERIFICAN CONEXIONES ELECTRICAS, SE LIMPIAN BORNES DE LAS BATERIAS, SE UBICA PLASTICO ENCIMA DE LAS BATERIAS, SE HACE CANAL PARA SALIDA DE AGUA DE LA CASETA, SE CAMBIA RADIO COD_042201 Y 034713 POR LOS COD. 028166 Y 046594.
FOM | RETIRADA | 2017-10-03 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS ENERGIZADOS PERO LA ANTENA GPS ESTABA CORTADA, REVISAR EN QUE FECHA DEJO DE FUNCIONAR LOS ARCHIVOS LOG, LOS VALORES REGISTRADOS EN EL FORMATOS CORRESPONDEN A LOS MEDIDOS CUANDO SE LLEGO A LA ESTACION.
GARC | ACTIVA | 2023-06-09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIO BANCO DE BATERIAS, ACETATO FEED, LAVADO DE PANELES SOLARES, SE GIRA 180° LNB (PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA), SE INSTALA LETRERO DEL SGC.
GIR1 | ACTIVA | 2023-08-03 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: ACELEROGRAFO TITAN SMA_000490, ANTENA GPS, REGULADOR SOLAR, PANEL SOLAR Y MODEM-CELULAR.
GIR2 | RETIRADA | 2014-12-10 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | BYRON SERRANO,RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | SE RETIRA ESTACION.
GIR3 | ACTIVA | 2023-08-05 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: ACELEROGRAFO TITAN SMA-1_000459, ANTENA GPS, REGULADOR SOLAR_19340226, PANELES SOLARES Y BATERIAS, MODEM-CELULAR_1119035802.
GJ01 | RETIRADA | 2016-09-01 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ROBERT PRADA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION POR ROBO (PANEL SOLAR Y BATERIA) Y SE CAMBIA DE SITIO.
GJ01B | RETIRADA | 2018-04-19 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, LA CUAL SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN.
GJ02 | RETIRADA | 2018-04-20 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, LA CUAL SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN.
GJ03 | RETIRADA | 2018-04-20 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
GJ04 | RETIRADA | 2018-04-18 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN.
GJ05 | RETIRADA | 2018-04-20 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, LA CUAL SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN.
GJ06 | RETIRADA | 2018-04-18 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, LA CUAL SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN.
GJ07 | RETIRADA | 2018-04-18 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO APAGADA, SE HURTARON EL PANEL SOLAR Y LA ANTENA GPS SE ENCONTRO CON EL CABLE CORTADO. SE RETIRA LA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO.
GJ08 | RETIRADA | 2018-04-17 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, LA CUAL SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN.
GJ09 | RETIRADA | 2018-04-21 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS DE LA ESTACION PORQUE SE DA POR FINALIZADO EL MONITOREO.
GJ10 | RETIRADA | 2018-04-17 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DESPUES DE CUMPLIR SU PROPOSITO, LA CUAL SE ENCONTRABA FUNCIONANDO BIEN.
GOR | RETIRADA | 2013-12-05 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION POR CAMBIO SITIO BUNKER, SE CAMBIA CODIGO POR GR1C.
GR1C | INACTIVA | 2020-07-28 | FORMATO DE RETIRO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO,JORGE ANDRES DE LA ROSA,ROBERT PRADA | Doris María González | VISITA RSNC y RNAC - SE REALIZA RETIRO TEMPORAL DE LOS EQUIPOS DEBIDO A CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL FARO NORTE, DONDE SE ENCONTRABAN. SE INSTALA LA ESTACION EN LA ZONA ESTE DE LA ISLA CON NUEVO CODIGO GRPC.
GRA | RETIRADA | 2016-08-11 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | RETIRO DEFINITIVO ESTACION ESCLAVA.
GRPC | ACTIVA | 2022-11-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE VERIFICARON VOLTAJES Y CORRIENTES DE OPERACION, SE LIMPIARON PANELES SOLARES, ANTENA, SE PODO MALEZA ALREDEDOR ESTACION, SE VERIFICO OPERACION Y FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION.
GUA | ACTIVA | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIAN LOS SGTES EQUIPOS: MODEM_161995392 POR EL 142649516, BUC A00480D09 POR EL A00617D0X, LNB A02224B26 POR EL A00240S82, SE PODA Y LIMPIA EL TERRENO, SE LAVAN PANELES.
GUE | RETIRADA | 2016-08-16 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | RETIRO DEFINITIVO DE ESTACION ESCLAVA
GUY | RETIRADA | 2012-11-16 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE TRASLADAN EQUIPOS A NUEVO BUNKER, QUEDANDO EN LA NUEVA ESTACION GUY2C.
GUY2C | ACTIVA | 2022-05-20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | INSTALACION Y ORIENTACION ANTENA YAGUI, INSTALACION RADIO FREEWAVE Y LIMPIEZA DE PANEL SOLAR.
HEL | ACTIVA | 2023-06-20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIO SWITH Y FUSIBLES, SE CAMBIO DIGITALIZ. Q330_5938 POR EL 3920, SE CAMBIO TEJA DEL BUNKER.
HI1C | RETIRADA | 2018-06-02 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR GURALP 6T_T6V37, DIGITALIZADOR GURALP DM24_A1149.EL DIGIT. SE ENCUENTRA CONECTADO EN EL COM1 Y EL GNSS AL ATHERNET DEL RADIO.
HI2C | RETIRADA | 2018-06-04 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR GURALP 6T_T6V39 Y DIGITALIZADOR GURALP_A1054, LOS CUALES QUEDAN UBICADOS EN BUNKER.
HI3C | RETIRADA | 2018-06-05 | INFORME DE INSTALACIÓN | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | INST. ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR GURALP 6T_T6V38 Y DITIALIZ. GURALP_A1144, LOS CUALES QUEDAN UIBCADOS EN BUNKER.
HI4C | RETIRADA | 2018-06-09 | INFORME DE INSTALACIÓN | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | INST. ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR-DIGITALIZ. GURALP-6TD_T6H93/C2416, RADIO, REGULADOR Y BATERIA LOS CUALES QUEDAN UBICADOS EN EL BUNKER.
HI5C | RETIRADA | 2018-06-10 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR REFTEK_G12188VS CON DIGITALIZADOR Q330_4486, EL CUAL SE ENCUENTRA CONECTADO AL TERMINAL ETHERNET DEL RADIO.
HI6C | RETIRADA | 2018-06-13 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | ANDERSON CARDONA,JULIAN PEÑA,SLEYDE QUINTERO | Doris María González | INSTALACION ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR GURALP 6T_T6V42, DIGITALIZADOR GURALP DM24_A4322. EL REPETIDOR DE COMUNICACIONES RECIBE LAS ESTACIONES TORRE NORTE, BASE MILITAR Y GARITA. TODO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
HI7C | RETIRADA | 2018-06-10 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR GURALP-6T_T6V40 CON DIGITALIZADOR GURALP-DM24_A1146, EL CUAL SE ENCUENTRA CONECTADO AL TERMINAL ETHERNET DEL RADIO.
HI8C | ACTIVA | 2018-06-07 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE INSTALA ESTACION TEMPORAL CON LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR TRILLIUM-120P 0418, DIGITALIZ. CENTAUR_CTR3-3S_003870, REGULADOR Y BATERIA LOS CUALES QUEDAN EN EL BUNKER.
IBA1C | ACTIVA | 2022-09-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | CON APOPYO DEL PERSONAL DE SISTEMA DE LA ANM DE IBAGUE SE RESTABLECE FUNCIONAMIENTO DEL ACELEROGRAFO (CABLE DE RED MAL EN PUNTO DE CONEXION), SE VERIFICA SALIDA DE DATOS POR LA RED DE ANM.
ICBF | RETIRADA | 2020-03-19 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | SE RETIRA ESTACION LUEGO DE CUMPLIR SU PROPOSITO.
IRDT | ACTIVA | 2023-04-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | GUSTAVO POSADA | Doris María González | MMTTO PREVENTIVO Y DESCARGA DE DATOS.
JAMC | ACTIVA | 2022-09-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE ELIMINAN CONEXIONES ENTRE DIGITAL. Y MODEM, SE CAMBIAN CONEXIONES DE LOS 8 PANELES SOLARES DEJANDO TODOS EN PARALELO Y ADEMAS SE LAVAN, SE TUVO QUE CONSEGUIR CERAJERO Y CAMBIAR CANDADOS DE LA CASETA Y BUNKER, ACETATO FEED ROTO (SE CUBRE CON CINTA ASFALTICA), SE CUBRE RACK CON PLASTICO, SE DESYERBAA Y LIMPIA CASETA Y ANTENA.
KEN | RETIRADA | 2009-09-19 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | OSCAR CASTRO | Doris María González | ESTACION POR FUERA POR DESCARGA ELECTRICA, SE ENVIAN EQUIPOS A BOGOTA. ESTACION QUEDA POR FUERA
LCBC | ACTIVA | 2023-06-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | DESYERBE Y LIMPIEZA DEL AREA DEL BUNKER Y CASETA, CAMBIO DE CONECTOR PARA LNB, CAMBIO CONEXIONES CABLE QUE ALIMENTA EL DIGITALIZADOR DESDE LA CASETA. Pendiente: INSTALAR BREAKES DC, CAMBIAR CABLE QUE ALIMENTA EL DIGITALIZADOR.
LL1C | RETIRADA | 2018-03-22 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ROBERT PRADA | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS POR CIERRE ESTACION: SENSOR GURALP 6J65/C2866, BATERIA 12/40, ANTENA YAGUI, REGULADOR S/N 15060050, MODEM, (2) PANELES 50W.
LL2C | RETIRADA | 2015-10-06 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ,NELSON PEREZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION ANTROPOG. PARA SER INSTALADA EN OTRO SITIO COMO LL6C.
LL3C | RETIRADA | 2015-06-04 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ,SANTIAGO VELASQUEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION POR INICIO DE OPERACIONES EN LA ZONA
LL4C | RETIRADA | 2015-10-07 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ,NELSON PEREZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION ANTROPOG. PARA OTRO SITIO CON EL NOMBRE LL5C.
LL5C | RETIRADA | 2018-03-20 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ROBERT PRADA | Doris María González | SE RETIRAN LOS SGTES EQUIPOS POR CIERRE ESTACION: SENSOR-DIGIT GURALP T6H93-C2416, BATERIA 12/40, ANTENA YAGUI, REGULADOR S/N 12461559, MODEM, (2) PANELES SOLARES DE 50W.
LL6C | RETIRADA | 2018-03-21 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ROBERT PRADA | Doris María González | SE RTIRAN LOS SGTES EQUIPOS POR CIERRE DE ESTACION: SENSOR GURALP T36661, DIGITALIZ. DAS-2925-A2550, BATERIA 12/40, ANTENA TIPO PANEL, REGULADOR, MODEM, (2) PANELES DE 50W.
LL7C | RETIRADA | 2018-03-22 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ROBERT PRADA | Doris María González | POR RETIRO ESTACION, SE RETIRAN LOS SGTES EQUIPOS: SENSOR TRILLIUM 002592, DITIALIZ. TAURUS 003768, BATERIA 12/40, REGULADOR 12350537, (2) PANELES DE 50W.
LL8C | ACTIVA | 2023-03-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE REALIZO LA DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION, SE PODA MALEZA, SE INSTALA MODEM-CELULAR.
MACC | ACTIVA | 2023-07-14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | DEBIDO A DESCARGA ELECTRICA SE ENCONTRARON ALGUNOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE COUNICACION CON FALLAS, SE CAMBIAM MODEM, BUC, LNB, BANCO DE BATERIAS, REGULADOR SOLAR Y SWITCH. SE INSTALAN 4 BATERIAS SECAS DE 12Vdc (2-75AH/2-55AH), SE DESYERBA ESTACION Y SE LAVA ARREGLO DE PANELES SOLARES. Pendiente: INSTALACION BANCO DE BATERIAS, REGULADOR SOLAR
MAL | ACTIVA | 2023-07-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE ENCONTRO MODEM BLOQUEADO Y SE CAMBIA EL142649448 POR EL 161995409, SE CAMBIA SISMOM. SERCEL L4558 POR EL GURALP-6T_T6Y30, EPISENSOR 6857 POR EL 6331, REGULADOR 19380384 POR EL 19380365, SE CUBRE CON CINTA ACETATO DEL FEED, SE DESYERBA Y LIMPIA ALREDOR DE CASETA, BUNKER , SE LAVAN Y LIMPIAN LOS PANELES,.
MAN1C | ACTIVA | 2019-07-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE LE REALIZA MMTTO AL ACELEROGRAFO EN LA OVS MANIZALEZ PORQUE PRESENTABA FALLAS DE SINCRONIZACION DE LA GPS, SE REALIZA REVISION Y DIAGNOSTICO DEL CABLEADO Y REUBICA TENDIDO DE CABLEADA DE ANTENA GPS.
MAP | INACTIVA | 2020-03-20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | ESTACION TRANSMITIENDO BIEN, LA FUENTE DEL BUNKER ESTABA CON FALLAS Y LAS CONEXIONES DEL DIGITAL ESTABAN CORROIDAS, SE INSTALA MASTIL Y TELEMETRIA PUNTO-PUNTO, SE REEMPLAZA REGULADOR 17410124 POR 17410544, SE REALIZA MMTTO GRAL DE LOS EQUIPOS.
MCOLO | RETIRADA | 2005-08-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | ESTACION FUNCIONANDO OK.
MD01 | RETIRADA | 2018-04-27 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
MD02 | RETIRADA | 2018-04-27 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION. SE ENCONTRO UNA CONEXION ADICIONAL AL PANEL SOLAR, QUE IBA CON TRAYECTORIA A LA CASA.
MD03 | RETIRADA | 2018-04-26 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
MD04 | RETIRADA | 2018-04-26 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
MD05 | RETIRADA | 2018-04-23 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION DEBIDO A QUE SE DA POR FINALIZADO EL MONITOREO, LA CUAL ESTABA FUNCIONANDO BIEN.
MD06 | RETIRADA | 2018-04-21 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS DE LA ESTACION POR DEBIDO A QUE SE DA POR FINALIZADO EL MONITOREO, EL PANEL SE ENCONTRO PARCIALMENTE CUBIERTO DE MALEZA.
MD07 | RETIRADA | 2018-04-24 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRARON LOS EQUIPOS DE LA ESTACION.
MEDEC | ACTIVA | 2023-06-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIA ACELEROGRAFO TITAN_000458 POR EL 000447 POR PROBLEMAS EN LA MEMORIA, SE CAMBIA CABLEADO DE LAS BATERIAS AL REGULADOR, SE CONECTA EL CABLE DE RED EL CUAL SE ENCONTRABA DESCONECTADO.
MEMTE | RETIRADA | 2005-08-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO OK., SE AJUSTO TIEMPO RELOJ
MGALL | RETIRADA | 1997-07-02 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | ANIBAL OJEDA,RICARDO VILLOTA | Doris María González | EQUIPO ETNA-152 EXTRAIDO DE LA CASETA
MHOSP | RETIRADA | 2004-11-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | SE DEBE CAMBIAR EQUIPO POR DAżO
MINFI | RETIRADA | 2004-08-21 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | LUIS MIGUEL GARCIA | Doris María González | EQUIPO ETNA-3203, POR FALTA ENERGIA ESTACION
MOCC | ACTIVA | 2023-02-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ETNA_2431 QUE ESTABA POR DISPARO Y SE INSTALA ETNA-2_103766 EN TIEMPO REAL, SE REALIZAN LABORES DE MMTTO Y LIMPIEZA, LAVADO DE PANELES.
MON | RETIRADA | 2016-08-29 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | DIEGO PAEZ,JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA DEFINITIVAMENTE ESTACION, PORQUE SE ENCONTRO ESTACION APAGADA Y VIOLENTAD.
MORC | RETIRADA | 2016-06-12 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ,FRANCISCO MUÑOZ,SLEYDE QUINTERO | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y HURTO DE BATERIAS Y PANELES SOLARES.
MPALE | RETIRADA | 2010-11-17 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | AMPARO CORAL,ROBERT PRADA | Doris María González | SE RETIRA ETNA-152 PARA INST. EN INGEOMINAS
MRND | ACTIVA | 2022-12-07 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO,ELIZABETH MAZO | Doris María González | INSTALACION PANEL SOLAR DE 90W Y SOPORTE, 2 BATERIAS, SE CAMBIO CERCO DE PROTECCION A LA ESTACION, SE INSTALA CARTEL INFORMATIVO SGC.
MTTC | RETIRADA | 2017-02-28 | FORMATO DE RETIRO | None | ROBERT PRADA | Doris María González | SE RETIRAN LOS EQUIPOS DE ESTE SITIO DANDO POR TERMINADO EL REGISTRO DE ACTIVIDAD SISMICA POR EL SISMO DE SEPT.13/16.
MUN | RETIRADA | 1996-10-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ADRIANA AGUDELO | Doris María González | HAY EVIDENCIA DE FUERTE INESTABILIDAD EN LAS EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA, EL FENOMENO QUE CAUSA LA INESTABILIDAD ESTA ACTIVO.
MUNAL | RETIRADA | 2005-08-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | AMPARO CORAL | Doris María González | SE ENCONTRO ESTACION SIN ENERGIA
NIZA | ACTIVA | 2022-05-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE CAMBIO BATERIA 12V40Ah, SE INSTALA RADIOS SERIALES CON LA ESTACIÓN Y EN EL SGC – MANIZALES SE RETIRA RADIO CON SN: 8931572 Y CB: 028143 y SE INSTALA LANTRONIX UD1100 CON CB: 025205
NOR | ACTIVA | 2023-06-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA CONECTOR COAXIAL DEL LNB, SE DESYERBA ESTACION, SE COLOCA CUBRIMIENTO TERMICO AL ACELEROMETRO, SE LIMPIAN PANELES, SE GIRA EL FEED PARA EVITAR INGRESO DE AGUA. Pendiente: LLEVA MATAMALEZAS, 25 MTS DE CORAZA AMERICANA, CAVA DE ICOPOR PARA SISMOMETRO.
NUQC | RETIRADA | 2013-11-06 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ALBA ESTELLA ORDOÑEZ,LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL.
OCA | ACTIVA | 2022-12-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | DEBIDO A PROBLEMAS CON SISMOMETRO SE CAMBIA EL STS-2.5_120918 POR REFTEK_193022, SE CAMBIA BUC POR FALLO, RETIRAL EL A00234D07 POR EL A00591D0X , SE LAVA ANTENA Y PANELES SOLARES, SE DESYERBA Y PODAN ARBOLES.
OCNC | RETIRADA | 2017-11-09 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO,ROBERT PRADA | Doris María González | ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE RETIRA PARA INSTALAR NUEVAMENTE LA PERMANENTE.
ORTC | ACTIVA | 2022-02-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | ROBERT PRADA | Doris María González | SE INSTALAN (2) PANELES ADICIONALES Y SE MODIFICA LA CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN DE LOS PANELES A CUATRO SERIES DE DOS PANELES EN PARALELO, SE CORTÓ LA MALEZA DEL INTERIOR DEL ENCERRAMIENTO DE LA ESTACIÓN.
PAL | ACTIVA | 2022-09-11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE INSTALAN PANELES COD_064143 Y 064144, (2) BATERIAS, SE INSTALA PARARRAYOS, SE LIMPIAN PANELES Y ZONA ALREDEDOR CASETA, SE RETIRAN RADIOS COD. 063690, 063691 Y SE INSTALAN COD. 025198 Y 046596, SE LIMPIA ANTENA Y SE DEJA GPS FUERA DEL BUNKER. Pendiente: LLEVAR GABINETE PARA INSTALAR Y CAMBIAR ALAMBRE DE PUAS ALREDEDOR BUNKER.
PAM | ACTIVA | 2022-12-05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE INUNDA FEED DE ANTENA SATELITAL, SE DESMONTA E IMPERMEABILIZA CORNETA, SE LIMPIAN PANELES SOLARES Y ANTENA SATELITAL, REVISION ESTADO INSTRUMENTOS.
PAS1 | ACTIVA | 2022-05-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA | Doris María González | LA ESTACION SE ENCONTRO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
PAS2 | ACTIVA | 2021-09-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | BETTY SILVA | Doris María González | SE REINSTALA EQUIPO EN LA SEDE DEL SGC-OVSP
PDSC | ACTIVA | 2023-04-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE CAMBIA INSTRUMENTACION POR BUNKER INUNDADO: DIGITL.GURALP-DAS_06708/6866 POR EL MINIMUS_MIN_D65C, ACELEROM. FORTE_TF022 POR EL GURALP_T5HW6. SE REALIZAN ADECUACIONES PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA AL BUNKER, SE CAVA ZANJA PAARA DESAGUE Y SE LAVA PANEL SOLAR.
PERC1 | RETIRADA | 2021-09-29 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION
PERC2 | RETIRADA | 2021-09-29 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION
PERC3 | RETIRADA | 2021-09-29 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION
PGA1 | RETIRADA | 2017-05-10 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | ESTACION SE ENCONTRO TOTALMENTE INCINERADA, SE RESCATO EL SENSOR TRILLIUM_0418, SE REVISARA EN LABORATORIO.
PGA1B | ACTIVA | 2022-11-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | DESCARGA DE DATOS, INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR, NUEVO CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUAS Y POSTES, INGRESO LA ESTACIÓN EN TIEMPO REAL VIA CELULAR. Pendiente: SE REQUIERE CAMBIO DE SISMOMETRO, SI SE DECIDE REPOTENCIA EL SISTEMA DE ENERGIA EN CUANTO A BATERIAS, INSTALAR OTRA CANECA O GABINETE PARA DAR ESPACIO A LA BATERIA.
PGA2 | RETIRADA | 2014-06-04 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | ESTA ESTACION SE RETIRO POR INGRESO DE AGUA AL BUNKER, SE DEBE INSTALAR EN OTRO SITIO, QUEDA PENDIENTE.
PGA3 | ACTIVA | 2022-11-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACIÓN PORTATIL Y CAMBIO DE DGITALIZ.TAURUS_003773 Y SE INSTALA EL 003802, INSTALACIÓN DE MODEM CELULAR_1119034752 Y ANTENA YAGI PARA TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL.
PGA4 | ACTIVA | 2022-11-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | DESCARGA DE DATOS Y CAMBIO DE DISPOSITIVOS PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL, SE CAMBIO DE DIGITALIZ. TAURUS_003778 POR EL 003871 E INSTALACIÓN DE MODEM-CELULAR_111903877, SE CAMBIO BATERIA Y SE INSTALO PANEL SOLAR DE 90W COD._064148, DEBIDO A QUE LA ESTACIÓN SE ENCONTRABA SIN ENERGIA AL MOMENTO DEL MMTTO.
PGA5 | RETIRADA | 2017-05-08 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION POR HURTO DE BATERIA Y REGULADOR DE VOLTAJE CON S/N 11510850, SE RETIRAN LOS EQUIPOS RESTANTES A EXCEPCION DE LOS PANELES SOLARES QUE SE ENCUENTRAN ANCLADOS.
PGA5B | ACTIVA | 2022-11-08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACIÓN PORTATIL Y CAMBIO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, CAMBIO DE SISMOMETRO TRILLIUM COMPACT_0333 POR EL 004593.
PGA6 | ACTIVA | 2022-11-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | MMTTO CORRECTIVO, CAMBIO DE FUENTE DC-DC 12-24V.
PIZC | ACTIVA | 2023-02-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | DDURANTE VISITA NO SE PUDO BAJAR NIVEL DE OFFSET DE LAS COMPONENTES Z Y N/S, POR LO QUE CAMBIA SISMOMETRO, TAMBIEN SE CAMBIO BANCO DE BATERIAS, SE INSTALO RACK DE INTERPERIE CON 2 PANELES Y 2 BATERIAS, EL CUAL INDEPENDIZA ENRGIA ENTRE BUNKER Y CASETA.
PLNC | ACTIVA | 2023-04-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE RECONFIGURA EL DIGITALIZ. BASALT CON EL NEWATCHER 10.100.100.226, SE VERIFICAN CONEXIONES ELECTRICAS.
POP2 | ACTIVA | 2023-04-26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE ENCONTRO MODEM BLOQUEADO SE CAMBIO POR OTRO PERO NO FUNCIONO Y SE DEJA EL MISMO EL CUAL OPERO NORMAL, SE MODIFICAN CONEXIONES ELECTRICAS Y SE CAMBIA REGULADOR, SE CAMBIA TARJETA DEL RECTIFICADOR EATON, SE LAVAN PANELES Y SE PODA Y LIMPIA ZONA ALRREDOR CASETA Y ANTENA, SE REFUERZA CON CINTA EL ACETATO DEL FEED, SE RETIRA CONVERSOR CON COD_024176.
PRA | ACTIVA | 2023-07-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE REALIZO CAMBIO DEL BANCO DE BATERIAS, SE REVISO EL SISTEMA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES, SE REALIZO PODA Y LIMPIEZA DE LA ESTACION.
PRV | ACTIVA | 2023-03-17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIA MODEM_16188477 POR EL 122583724 POR DANO EN LA TRANSMISION DEL EQUIPO, SE AJUSTA OFFSET DEL EPISENSOR.
PTA | ACTIVA | 2023-02-28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ,JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE INSTALA MODEM-CELULAR, MASTIL Y ANTENA YAGUI PARA TRANSMISION CELULAR, SE INSTALA REGULADOR 15111763, SE CAMBIA SISTEMA DE CONEXION DE BATERIAS, SE RETIRA MODEM_191329396 Y REGULADOR 12411674. SE LAVAN PANELES SOLARES Y SE DESYERBA ALREDEDOR DE LA CASETA.
PTB | ACTIVA | 2023-08-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIO MODEM, SISMOMETRO REFTEK POR UN REFTEK COLT (POR INUNDACION BUNKER), HURTO CABLE CONEXION PANELES, SE REALIZAN LABORES DE DESYERBE EN LA ESTACION, SE LAVAN PANELES. Pendiente: INSTALAR CAVA DE ICOPOR, DEFINIR SI SE CONTINUA CON EL ARRIENDO DEL PREDIO.
PTB1 | ACTIVA | 2023-08-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE REALIZA MMTTO CORRECTIVO, SE DESYERBA ALREDEDOR DEL BUNKER Y PANEL SOLAR.
PTGC | ACTIVA | 2023-04-19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA MODEM_191329403_ POR EL 221534366, SE DESYERBA ALREDEDOR DE LA ESTACION, SE LAVAN PANELES, SE CAMBIA ACETATO DEL FEED.
PTLC | ACTIVA | 2023-02-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE REALIZA MMTTO AL SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, SE CAMBIA BANCO DE BATERIAS POR DETERIORO, SE LAVAN PANELES SOLARES Y SE PODAN RAMAS QUE LE DAN SOMBRA.
PUAC | RETIRADA | 2016-09-23 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRAR ELEMENTOS QUE HABIAN QUEDADO EN LA ESTACION A SU CIERRE POR HURTO EL 19-MAY/2015.
QUBC | ACTIVA | 2022-10-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE LAVAN PANELES SOLARES, SE DESYERBA ALREDEDOR DE CASETA Y BUNKER, SE LAVA ACETATO FEED, SE LUBRICAN PASTES CORROIDAS SHELTER, ANTENA, REJA BUNKER, SE CAMBIAN TERMINALES ELECTRICAS PANELES SOLARES (POR CORROIDAS).
QUET | RETIRADA | 2017-10-03 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | LOS VALORES REGISTRADOS EN ESTE FORMATO CORRESPONDEN A LOS MEDIDOS AL LLEGAR A LA ESTACION.
RAC01 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO OK, MEJORAR PUESTA A TIERRA
RAC03 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO APAGADO, SE CAMBIO BATERIA, SE CALIBRAR SENSORES
RAC04 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO BIEN
RAC05 | RETIRADA | 2011-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | ESTACION SIN ENERGIA, SE DEBE CAMBIAR BATERIA
RAC06 | RETIRADA | 2011-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO BIEN
RAC07 | RETIRADA | 2011-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | ESTACION SIN ENERGIA, COMPONENTE MALA
RAC08 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO OK.
RAC09 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO BIEN
RAC10 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | ESTACION SIN ENERGIA, BATERIA DESCARGADA
RAC11 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | ESTACION SIN ENERGIA, GPS DESCONECTADA. CAMBIAR BATERIA
RAC12 | RETIRADA | 2005-05-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | MARIA LUISA BERMUDEZ,ROBERT RENGIFO | Doris María González | EQUIPO OK, A PARTIR DE ABR.9/05 QUEDA A CARGO AIV
RAC13 | RETIRADA | 2011-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | EQUIPO FUNCIONANDO BIEN, SE CALIBRARON COMPONENTES
RAC14 | RETIRADA | 2011-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | EDGAR GIL,JOSE MOSQUERA | Doris María González | ESTACION SIN ENERGIA, BATERIA DESCARGADA
RAC2C | ACTIVA | 2020-02-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | EL EQUIPO SE ENCONTRO FUNCIONANDO BIEN, NO SE PUDO ANCLAR EL EQUIPO PORQUE HAY BALDOSA Y PODRIA ROMPERSE. QUEDA PDTE LA REINTALACION DE UN BUNKER, EL EQUIPO QUEDA TRANSMITIENDO EN TIEMPO REAL.
RAG | RETIRADA | 2009-09-22 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RSNC | CARLOS FERNANDO RINCON,LUISA CASTILLO | Doris María González | ESTACION PROVISTA DE REPETIDORA UBICADA A 400 MTS APROX. DE LOS EQUIPOS DE REGISTROS (SENSOR Y DIGITALIZADOR). ESTACION MAESTRA CUCUTA.
RCH01 | RETIRADA | 2015-07-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | HELBER GARCIA | Doris María González | ESTACION PORTATIL RETIRADA, LA DESCARGA DE DATOS LA HIZO PERSONAL DEL OBSERVATORIO DE PASTO.
RCH02 | RETIRADA | 2015-07-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | HELBER GARCIA | Doris María González | RETIRO ESTACION PORTATIL, LA DESCARGA DE DATOS LA HIZO PERSONAL DEL OBSERVATORIO DE PASTO.
RCH03 | RETIRADA | 2015-07-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | HELBER GARCIA | Doris María González | ESTACION RETIRADA, LA DESCARGA DE DATOS SE RELIZO POR PERSONAL DE LA ESTACION VULCANOLOGICA DE PASTO.
RCH04 | RETIRADA | 2015-07-30 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | HELBER GARCIA | Doris María González | ESTACION PORTASTIL RETIRADA, LA DESCARGA DE DATOS LA HIZO PERSONAL DEL OBSEVATORIO DE PASTO.
RCH05 | RETIRADA | 2014-10-26 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | FAUSTINO BLANCO,JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | INST. ESTACION PORTATIL TIUQUER- NAR, ACELEROGRAFO GURALP T5E46-B711.
RCH06 | RETIRADA | 2014-10-27 | FORMATO DE INSTALACIÓN | RNAC | CARLOS LOZANO,EDGAR GIL,ROBERTO TORRES | Doris María González | INST. ESTACION PORTATIL (CUASPUD- NAR), ACELEROGRAFO GURALP T5E39-B697.
RECRC | RETIRADA | 2019-07-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | EL EQUIPO SE ENCONTRO APAGADO Y NO ENCIENDE POR POSIBLE DESCARGA ELECRICA, SE RETIRA GURALP T5J26-A1019 Y SE INST. T5J32-A1071, SE LLEVA PARA MMTTO EN OVS MANIZALES, LOS DEMAS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES.
RGSC | RETIRADA | 2017-10-04 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | LOS VALORES REGISTRADOS EN EL FORMATO CORRESPONDEN A LOS MEDIDOS AL LLEGAR A LA ESTACION.
RIO2C | ACTIVA | 2023-02-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE INSTALA PANEL SOLAR DE 90W, SE LIMPIA EL PANEL QUE ESTABA INSTALADO, SE RETIRA ANTENA YAGUI. SE LIMPIA ESTACION.
RNCC | ACTIVA | 2023-03-25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | DIEGO PAEZ,JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE RETIRO SHELTER POR OXIDACION Y SE INSTALA UNO NUEVO, SE INSTALA ARREGLO DE 8 PANELES DE 240W, REGULADORES, SE PROTEJEN CONEXIONES ELECTRICAS, SENSOR GURALP_40T_T44324 Y DIGITALIZ. MINIMUS_MIN-D15C, MODEM Y ANTENA SATELITAL.
RNOR1 | RETIRADA | 2015-06-23 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE DESINSTALA ESTACION Y LOS EQUIPOS SE ENVIAN A BOGOTA, LOS DATOS SE DESCARGAN EL DIA 23.
RNOR2 | RETIRADA | 2015-06-22 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE DESISTALAN LOS EQUIPOS Y SE ENVIAN A BOGOTA, SE DESCARGAN DATOS EN HOTEL, EL SENSOR DE LA PORTATIL TIENE EL NIVEL DESPRENDIDO.
RNOR3 | RETIRADA | 2015-06-23 | FORMATO DE RETIRO | RNAC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE DESISTALAN LOS EQUIPOS Y SE ENVIAN A BOGOTA, SE DESCARGAN DATOS EL DIA 24 EN EL HOTEL.
ROSC | ACTIVA | 2023-03-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | VERIFICACION DE EQUIPOS, INICIO DE CONFIGURACION DE CERTIFICADOS CON LA CTBTO, VERIFICACION ENLACE CON CVER, INSTALACION DE MIKROTIK PARA GESTION REMOTA.
RUS | ACTIVA | 2022-10-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE HIZO LIMPIEZA DE PANELES Y ANTENA, MEDICION DE VOLTAJES Y CORRIENTES DEL SISTEMA DE ENERGIA.
SA1C | RETIRADA | 2015-06-22 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE DESINSTALA LA ESTACION Y SE ENVIAN LOS EQUIPOS PARA BOGOTA.
SA2C | RETIRADA | 2015-06-23 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS DE LA ESTACION Y SE ENVIAN A LABORATORIO BOGOTA.
SAIC | ACTIVA | 2023-04-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE REALIZO MMTTO PREVENTIVO AL MODEM COMTECH, REEMPLZANDO VENTILADORES Y LIMPIEZA EN SUS TARJETAS, SE CAMBIO TEJA EN MAL ESTADO DEL BUNKER.
SAN | RETIRADA | 2011-05-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO,RUTH EMILSE BOLAÑOS | Doris María González | SE INST. LOS EQUIPOS EN LA CAJA VERDE,SE CAMBIO EL GPS.
SBTC | RETIRADA | 2017-10-05 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | LOS VALORES REGISTRADOS EN EL FORMATO CORRESPONDEN A LOS MEDIDOS CUANDO SE LLEGO A LA ESTACION, SE ENCONTRO SENSOR DESCENTRADO.
SCLC | ACTIVA | 2022-07-26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | MMTTO SISTEMA DE COMUNICACION POR SATELITE, EL MODEM SE ENCONTRO APAGADO Y CON UNA COLMENA DE HORMIGAS POR DENTRO, SE CAMBIA EL 161995407 POR EL 082353656, SE CORTAN CABLES COAXIALES PARA MEJOR TRANSMISION, SE VERIFICA APUNTAMIENTO DE ANTENA SATELITAL, SE PROTEGE CORNETA DEL FEED, SE CAMBIA ACELEROG. GUIACODE ACC-1032/TU62 POR EL ACC-1021/TU42, SE CAMBIA REGULADOR 18030227 POR EL15020193, SE LAVAN PANELES SOLARES, SE DESYERBA Y LIMPIA ZONA.
SERC | ACTIVA | 2023-03-26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIO BANCO DE BATERIAS Y SE ADICIONARON 2 PANELES DE 240W, BUC_A00086D06 por el SN: A03682D82, LNB SN: A00117B82 por el SN: A01479A81, FEED, MODEM SN: 122583730 por el SN: 221534363, SE LIMPIO BUNKER, SE TRASLADO FUENTE DE CASETA AL BUNKER.
SJA | RETIRADA | 2009-11-30 | INFORME DE INSTALACIÓN | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | INFORME DE INSTACION ESTACION SISMOLOGICA SAN JUAN DE ARAMA- SUBRED DEL META.
SJC | ACTIVA | 2022-12-05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE REALIZA PODA Y LIMPIEZA, FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS Y MALEZA, SE REALIZA EL CAMBIO DEL SISTEMA RADIANTE, MODEM, BUC Y LNB. Pendiente: IMPERMEABILIZAR EL TECHO.
SLNT | ACTIVA | 2023-02-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | MARISOL GOMEZ CANO,OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTRUMENTACION Y EL ENLACE A INTERNET.
SMAR | ACTIVA | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE CAMBIA MODEM_191329404 POR EL 142649449 POR PROBLEMAS DE TRANSMISION, SE DESYERBA ALREDEOR CASETA, SE LIMPIA INTERIOR CASETA, SE LAVAN PANELES SOLARES.
SMBC | PROXIMA A INSTALAR | 2017-03-15 | INFORME BUSQUEDA DE SITIO | RSNC | LINA PAOLA AGUIRRE | Doris María González | PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS NIVELES DE RUIDO EN EL SITIO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA ESTACION, DEBERA CONSTA DE UN BUNKER PROFUNDO.
SML | RETIRADA | 2016-06-13 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | LA ESTACION FUE OBJETO DE HURTO DE LOS SGTES EQUIPOS: DIGITALIZADOR Q330_4653, MODEM_102487202, SWITCH ETHERNET 124271002218, REGULADOR SOLAR_14311242, CONVERTIDOR LATRONIX 00204AD7DOF6, 3 BATERIAS.
SML1C | RETIRADA | 2017-12-06 | FORMATO DE RETIRO | None | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION SISMOLOGICA YA QUE EN EL SITIO DONDE ESTABA SE QUEDO SIN NINGUN TIPO DE SUPERVISION NI VIGILANCIA.
SMORC | RETIRADA | 2017-10-13 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | TODOS LOS VALORES REGISTRADOS EN ESTE FORMATO CORRESPONDEN A LOS VALORES MEDIDOS CUANDO SE LLEGO A LA ESTACION, HUBO VARIOS CORTES DE ENERGIA POR ARREGLOS ACOMETIDA ELECTRICA EN EL COLEGIO.
SNPBC | RETIRADA | 2019-09-18 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION POR SAQUEO Y SE HURTARON LOS SGTES EQUIPOS DE LA ESTACION (A EXCEPCION DEL SENSOR): DIGITAL. TAURUS_003785, REGULADOR 15111853, PANEL SOLAR COD. 052140 Y BATERIA AGM DE 12V
SOL | ACTIVA | 2023-02-27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ,JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | CAMBIO DE MODEM_161995388 POR EL 221534355, SE REPARO RECTIFICADOR EATON POR FALLAS, DESYERBE Y LIMPIEZA ESTACION, LAVADO DE PANELES SOLARES.
SPBC | ACTIVA | 2023-02-24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | SERGIO JARAMILLO | Doris María González | SE CAMBIO BANCO DE BATERIAS, LIMPIEZA DE PANELES Y ANTENA SATELITAL, SE FUMIGO LOTE, MODEM DESCONFIGURADO DEBIDO A FRECUENTES REINICIOS POR BATERIAS ANTIGUAS. SE CONFIGURO MODEM Y SE RESTABLECIO ENLACE SATELITAL.
TABC | ACTIVA | 2022-03-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | PRUEBAS AL ENLACE DE TELEMETRIA CON EL CERRO "CRUZ VERDE" POR MEDIO DE RADIOS SERIALES.
TAM | ACTIVA | 2023-06-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | ESTACION APAGADA POR DANO DE REGULADOR, SE CAMBIA REGULADOR_17410486 POR EL 19380369, SISMOM. REFTEK_193040 POR EL 193036. SE INSTALA RACK PARA LA DISPOSICION DE LOS EQUIPOS DE LA ESTACION, ASEO DE PANELES Y DESYERBADO.
TOL | ACTIVA | 2022-02-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | ROBERT PRADA | Doris María González | DESCARGA DE DATOS
TUM | ACTIVA | 2023-05-03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA CABLE COAXIAL, SWITCH ETHERNET, 2 CONECTORES, 2 PANEELES DE 90W ROTOS, 2 REGULADORES E INVERSOR DE 24VDC/110Vac, SE DESYERBA Y SE LIMPIAN PANELES.
TUM3C | ACTIVA | 2023-05-02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESYERBA ZONA, SE LIMPIA CASETA Y SE CAMBIAN 2 BATERIAS 12Vdc/40H. Pendiente: CAMBIO DE LA COLA COAXIAL ENTRE RADIO FREEWAVE Y LA PROTECCION RF ENTRENA LA ANTENA Y EL RADIO.
TVCAC | RETIRADA | 2017-10-13 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | PATRICIA PEDRAZA | Doris María González | LOS VALORES REGFISTRADOS EN EL FORMATO CORRESPONDE A LOS VALORES MEDIDOS CUANDO SE LLEGO A LA ESTACION, SE ENCONTR?? SENSOR DESCENTRADO.
UPTC | ACTIVA | 2023-04-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | GUSTAVO POSADA | Doris María González | MMTTO PREVENTIVO Y DESCARGA DE DATOS.
URE | ACTIVA | 2023-07-13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | JOHNNATAN FERNANDEZ | Doris María González | SE VERIFICAN LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SE CAMBIA ANTENA GPS, CORNETA DEL FEED QUE ESTABA ROTA, SE CAMBIA LNB_A01848B14 POR EL A01495A82, SWITCH_G130424592 POR EL SIXNET_T135006882 SE REALIZA PODA, FUMIGACION Y LIMPIEA GRAL DE LA ESTACION.
URI | ACTIVA | 2023-06-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE REALIZÓ EL ENVÍO DEL BANCO DE BATERÍAS, UNA VEZ ALLÍ SE REQUIRIO SU DESPLAZAMIENTO EN VEHICULO 4X4 HASTA FALTANDO 2 KM PARA LLEGAR A LA BASE MILITAR, DE ALLI EN SEMOVIENTES HASTA LA BASE MILITAR Y JORNALEROS HASTA LA ESTACIÓN. SE CAMBIÓ BANCO DE BATERÍAS, SE RELIZÓ LIMPIEZA DE PANELES SOLARES.
URMC | ACTIVA | 2022-09-26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA SISMOETRO REFTEK_G12212 POR REFTEK_193025, SE LAVAN PANELES SOLARES, SE DESYERBA ALREDEDOR ESTACION Y BUNKER, SE CAMBIA ACETATO FEED.
VALLC | ACTIVA | 2023-03-01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RNAC | ANDRES FELIPE GOMEZ | Doris María González | SE REALIZA MMTTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, SE CAMBIA REGULADOR, MODEM CELULAR CONFIGURADO CON VPN DE CAMPO Cod. 031628 POR EL Cod. 062174, SE INSTALA EAM.
VCH01 | RETIRADA | 2015-06-21 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | BETTY SILVA,MANUEL CHAVEZ | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS DE LA ESTACION.
VCH02 | RETIRADA | 2015-06-21 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | BETTY SILVA,MANUEL CHAVEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION.
VCH03 | RETIRADA | 2015-06-06 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | BETTY SILVA,MANUEL CHAVEZ | Doris María González | SE RETIRA ESTACION PORTATIL
VCH04 | RETIRADA | 2015-06-17 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | BETTY SILVA,MANUEL CHAVEZ | Doris María González | SE RETIRAN ESQUIPOS DE ESTACION.
VCH05 | RETIRADA | 2015-06-23 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ALVARO IBARRA,BETTY SILVA | Doris María González | SE RETIRA ESTACION
VCH06 | RETIRADA | 2015-06-23 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ALVARO IBARRA,BETTY SILVA | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS DE ESTACION, CORTARON LOS CABLES Y SE LLEVARON GPS.
VIL | ACTIVA | 2023-04-27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | HIBRIDA | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE CAMBIA SWITCH, SE CAMBIAN PROTECCIONES RF EN MODEM, SE UNIFICAN POLOS A TIERRA DE LOS EQUIPOS, SE VERIFICA ENLACE CON ESTACIONES ACH1 Y ACH6. Pendiente: SOLDAR BISAGRA INFERIOR DE LA PUERTA, INSTALA CAVA DE ICOPOR AL SENSOR TSM-1.
VMM05 | RETIRADA | 2022-09-05 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION, SE LIMPIA PREDIO Y SE LLENAN LOS HUECOS DEL BUNKER Y POSTES, SE FIRMA DOCUMENTOS DE PAZ Y SALVO CON EL PROPIETARIO.
VMM06 | RETIRADA | 2016-02-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ROBERT PRADA | Doris María González | EQUIPOS HURTADOS DE LA ESTACION.
VMM07 | ACTIVA | 2022-11-16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE REALIZA MMTTO Y DESCARGA DE DATOS, SE DESYERBA Y SE LIMPIAN PANELES SOLARES.
VMM09 | ACTIVA | 2022-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE REALIZA MMTTO Y SE DESCARGAN DATOS, SE QUITA HORMIGUERO INTERIOR BUNKER, SE LIMPIA Y DESYERBA ALREDEDOR DE LOS PANELES, SE CAMBIO CABLE ETHERNET DE DIGITALIZADOR YA QUE AL PRINICIPIO DEL MMTTO NO FUE POSIBLE CONECTAR.
VMM10 | ACTIVA | 2023-06-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE REALIZA DESCARGA DE DATOS, SE RETIRA DIGITALIZ. WRANGLER S/N 6003R49008 (FALLA EN GPS) Y SE INSTALA TAURUS_003862, SE RETIRA SISMOM. REFTEK_193002 Y SE INSTALA TRILLIUM COMPACT_003650, SE CAMBIA MODEM CELULAR COD_062152 Y SE INSTALA OTRO IGUAL S/N 1119033539, SE CAMBIA RF DE LA ANTENA YAGUI. SE REALIZAN PRUEBAS DE TRANSMISION EN TIEMPO REAL Y NO FUE POSIBLE TRANSMITIR POR FALLA EN LA INTERFAZ, SE DESYERBA Y LIMPIA ALREDEDOR DE PANELES Y SE LAVAN. Pendiente: CAMBIAR DIGITAL. TAURUS PARA QUE TRANSMITA EN TIEMPO REAL A LA SEDE CENTRAL DEL SGC.
VMM11 | ACTIVA | 2022-06-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS DE LOS REGISTROS SISMICOS ALMACENADOS EN EL EQUIPO, SE CAMBIA MEMORIA COMPACT FLASH DEJANDO UNA DE 32GB, SE DESYERBA ALREDEDOR DE LA ESTACION.
VMM12 | ACTIVA | 2022-06-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE REALIZA DESCARGA DE DATOS DE LOS REGISTROS SISMIMCOS ALMACENADOS EN EL EQUIPO, SE CAMBIA MEMORIA COMPACT FLASH DESJANDO UNA DES 32GB, SE LIMPIAN PANELES SOLARES.
VMM13 | ACTIVA | 2022-06-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RSNC | ARIEL PORTOCARRERO | Doris María González | SE DESCARGAN DATOS DE LOS REGISTROS SISMICOS DEL EQUIPO, SE CAMBIA MEMORIA COMPACT FLASH DEJANDO UNA DE 32GB, SE DESYERBA ALREDEDOR DE ESTACION Y SE LIMPIA PANEL SOLAR.
VMM14 | RETIRADA | 2023-06-12 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION Y TODOS LOS EQUIPOS SE LLEVAN A LA SEDE CENTRAL DEL SGC BTA.
VMM15 | RETIRADA | 2023-06-12 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA LA ESTACION Y TODOS LOS EQUIPOS SE LLEVAN A LA SEDE CENTRAL DEL SGC BTA.
VMM16 | RETIRADA | 2023-06-11 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTAQCION Y SE LLEVAN TODOS LOS EQUIPOS PARA LA SEDE CENTRAL DEL SGC.
VMM17 | RETIRADA | 2023-06-09 | FORMATO DE RETIRO | RSNC | JUAN CARLOS LIZCANO | Doris María González | SE RETIRA ESTACION Y TODOS LOS EQUIPOS DE LA ESTACION Y SE LLEVAN A LA SEDE CENTRAL DEL SGC.
YOP | RETIRADA | 2014-09-23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | SE RETIRAN EQUIPOS DEBIDO A PROBLEMAS DE CORTO CIRCUITO. (SE INFORMO A JAIME RAIGOZA).EN LA ESTACION QUEDAN EL BANCO DE BATERIAS, 16 PANELES SOLARES Y LA ANTENA SATELITAL.
YOT | ACTIVA | 2020-10-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RNAC | JORGE ANDRES DE LA ROSA | Doris María González | ACELEROMETRO FUNCIONANDO BIEN, SE VISITO LA ESTACION PARA HACER CAMBIO DE SISMOMETRO
YPLC | ACTIVA | 2022-10-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIBRIDA | OSCAR SUAREZ | Doris María González | SE LIMPIAN EQUIPOS, SE INSTALAN BREAKS DC ENTRE PANELES Y EL REGULADOR Y DE LAS BATERIAS A LAS CARGAS, SE LIMPIAN PANELES SOLARES, Y MALEZA ALREDEDOR DE SHELTER Y ANTENA.
ZAR | ACTIVA | 2022-10-10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | RSNC | JUAN MANUEL SOLANO | Doris María González | SE CAMBIA DIGITALIZADOR Q330_3903 POR EL Q330_3994 POR DANO ENE TARJETA DE RED, SE INSTALA CERCA PARA PROTEGER BUC DE LA ANTENA SATELITAL, ASEO GENERAL DE LA ESTACION.